## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 振动排痰机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过主机高速的对气囊充、放气,使其产生振动技术的工作原理，从而使得粘稠的痰液松动/脱落/稀释/聚集,同时刺激气道壁纤毛摆动,痰液被转移至气管口和口腔排出，用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多，排除不畅的患者，辅助患者痰液排出
*2 | 资质认证 | CFDA认证，通过ISO质量认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 便携性 | 重量≤8公斤，具有方便转移及携带性
·3.2 | 气流频率 | 5Hz - 22Hz (1Hz步进）
3.3 | 频率分布 | ≥18段可调
·3.4 | 气压范围 | 1.5kpa - 4.0kpa，≥9个档位可调
3.5 | 定时范围 | （1-15）分钟，具有到时自动停机
3.6 | 噪声 | ≤85db(A)
3.7 | 设备输入电压 | 电压≤24V给设备供电工作
·3.8 | 急停开关 | 具有遥控急停开关
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声
*4 | 配置需求（每台套） | 设备主机1台，管路2套，重复使用充气背心2件，重复使用胸带2条，专用台车1个及其它附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。