## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 数字自动化病理档案（切片/蜡块）管理系统 |  | 总数量 | 72组 | 预算总金额（万元） | 144
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病理切片蜡片及申请报告单等病理资料数字化管理，配备电脑客户端专用智能控制软件及病理档案专用电子数据库，病理资料管理实现智慧化管理。 |  |  |  | 不可量化
·2 | 资质认证
2.1 | 优秀产品认证 | 同类产品获得过国家级优秀产品证书（需提供获奖证书） |  |  |  | 不可量化
2.2 | 其他认证 | 通过国家质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证 |  |  |  | （投标产品生产厂家具备）不可量化
3 | 技术和性能参数
3.1 | 操控管理模式 | 数字自动化，档案实现无序存放有序管理需求，智能化存储、查阅、归档记录，操作记录自动安全保存 |  |  |  | 不可量化
3.2 | 开机方式 | 预授权开机模式，可多人多模式授权，配备自动及人工两种开机操控方式，且自由切换 |  |  |  | 不可量化
*3.3 | 接口协议 | 开放接口协议，需可与科室原有设备无缝对接，原有产品可接入组合使用 |  |  |  | 不可量化（注1：供应商提供承诺；2：科室原有设备为切片柜、蜡块柜，尺寸详见技术参数·3.13、·3.14）
·3.4 | 管理软件 | 需具备数字自动化（蜡块/切片）资料管理系统，包含病理切片管理系统，病理蜡块管理系统（需提供投标人的相关计算机软件著作权证书并加盖投标人公章（鲜章）） |  |  |  | 不可量化
·3.5 | 技术应用证明 | 具有符合本招标技术要求的同类产品业绩证明文件（证明文件为中标通知书或供货合同，原件备查） |  |  |  | 不可量化
3.6 | 电子数据库 | 病理资料电子数据库可多级扩展，可编辑、可设密码、可分配多级管理操作权限，满足病理档案管理安全需要，并为病理档案的网络化管理提供技术支持。可对设备端架体移动进行操控，亦可对病理档案信息进行查询，并具有语音提示 |  |  |  | 不可量化
3.7 | 智能控制系统 | 具有智能操控管理，启动操作方便，包含病理资料归档、存取借阅及归还管理、系统各级参数的设定及设备多种状态操控 |  |  |  | 不可量化
3.8 | 操作安全系统 | 配备人体感应安全锁定装置，当操作人员进入设备架体通道内时，架体移动功能（含自动和人工移动）将暂时关闭，并需具有语音提示功能。架体防挤压安全装置，架体移动时推停力度≤20KG，且不可受负载影响 |  |  |  | 不可量化
3.9 | 移动运行安全系统 | 架体运行时达到无碰撞，平滑启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行方式，运行速度≥0.08m/s，配备行程定距自动保护装置 |  |  |  | 不可量化
3.1 | 机电安全系统 | 系统需采用安全驱动方式，支持智能多通道操作，通道空间足够的情况下可打开多个通道，一键式完成操作。通道打开和关闭时，系统照明灯自动打开或关闭 |  |  |  | 不可量化
3.11 | 材质 | 移动架体需采用高承载力底盘和传动装置，架体运行平稳前后同步无拖拽偏移要求，移动系统框架结构高承载力的设备框架，移动架体轨道采用25*25实芯方钢，防锈处理，3节并排式，底盘采用一级钢冷钢，钢板厚度≥3mm，立柱钢板厚度为≥1.5mm |  |  |  | 不可量化
·3.12 | 内置病理专用保存系统 | 切片和蜡块两种保存装置规格完全相同，能自由组合和互换，材质采用冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺 |  |  |  | 不可量化
·3.13 | 病理蜡块保存装置 | 参考尺寸402*480*1600mm/组，分上下两节，≥24个抽屉，内外双抽屉 |  |  |  | 不可量化
·3.14 | 病理切片保存装置 | 参考尺寸402*480*1600mm/组，分上下两节，≥72个抽屉，抽屉具有防脱落保护装置，每层均有加强筋 |  |  |  | 不可量化
·3.15 | 专业能力 | 主要技术人员及安装人员需具有相关病理专业知识 |  |  |  | 需提供设计、生产及现场装配技术人员具有相关病理专业知识的证明文件，证明文件包括中国病理相关学会 （协会）颁发的证书或具有病理学专业从业经历的有效证明材料，提供人员缴纳社保一年以上证明材料，原件备查。
·3.16 | 特殊需求 | 病理蜡块保存装置及病理切片保存装置内部结构及规格需与科室原有产品一致，并可与原有产品互换周转使用 |  |  |  | 不可量化（病理蜡块保存装置及病理切片保存装置内部结构及规格详见技术参数·3.13、·3.14）提供内部结构及给规格与原有产品一致的实测照片
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 不可量化
3.18 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况 |  |  |  | 不可量化
*4 | 配置需求 | 数字自动化病理档案（切片/蜡块）管理系统一套、病理档案柜72组、电脑一套 |  |  |  | 不可量化（病理档案柜（切片柜）12组，病理档案柜（蜡块柜）60组）
*5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不再上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到场维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。