## 医疗设备技术需求确认表
科研设备技术需求确认表
设备名称 | 呼吸麻醉机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于猫、狗、猴、猪和啮齿类爬行类以及鸟类等多种动物的临床麻醉以及辅助呼吸
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 动物体重范围 | 适用于猫、狗、猴、猪等100KG以内动物气体吸入式麻醉；
2.2 | 呼吸回路类型 | 标准的开放式非再呼吸回路和密闭式呼吸循环回路式，可一键切换两种回路；
2.3 | 蒸发罐功能 | 适用流量范围（0.2-10）LPM，输出压力波动范围P≤2.5kPa；内部承受压力≥50kPa；以及Pour-Fill, Easy-Fill, Key-Fill三种不同安全级别的加药方式；有Cagemount、Selectatec两种不同的固定方式；工作温度范围：（10-35）℃。
·2.4 | 蒸发罐安全性能 | 具备全检机制，输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构防止麻醉药意外挥发。
2.5 | 加药量 | 内部容量≥120ml；浓度范围（0-5）%，精度＜±0.1％ | 5.Pour Fil注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％（Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％）； | 5.Pour Fil注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％（Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％）； | 5.Pour Fil注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％（Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％）；
2.6 | 流量计 | 气流控制范围（0-4）LPM；稳定性±0.1LPM； | 6.配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； | 6.配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； | 6.配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；
2.7 | 管道接头 | 兼容不同品牌通气管道 | 7.9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道； | 7.9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道； | 7.9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道；
2.8 | 快速充氧功能 | 具备，（-20-+100 ）cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能 | 8.带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救以及快速清除麻醉废气； -20-+100 cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害； | 8.带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救以及快速清除麻醉废气； -20-+100 cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害； | 8.带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救以及快速清除麻醉废气； -20-+100 cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害；
2.9 | 二氧化碳吸收罐容量 | ≥1500mL | 9.具备2100ml二氧化碳吸收罐，观察更清晰，快速拆卸开关方便更换钙石灰； | 9.具备2100ml二氧化碳吸收罐，观察更清晰，快速拆卸开关方便更换钙石灰； | 9.具备2100ml二氧化碳吸收罐，观察更清晰，快速拆卸开关方便更换钙石灰；
2.10 | 麻醉回路 | 配备国际标准接口的大、小麻醉回路，与不同规格锥形面罩和气管插管均兼容； | 10.配备国际标准接口的大、小麻醉回路，与不同规格锥形面罩和气管插管均兼容； | 10.配备国际标准接口的大、小麻醉回路，与不同规格锥形面罩和气管插管均兼容； | 10.配备国际标准接口的大、小麻醉回路，与不同规格锥形面罩和气管插管均兼容；
2.11 | 废气回收 | 活性碳直接吸收动物呼出或管路排出的废气，饱和增重≥200g； | 11.活性碳直接吸收动物呼出或管路排出的废气，饱和增重不低于200g； | 11.活性碳直接吸收动物呼出或管路排出的废气，饱和增重不低于200g； | 11.活性碳直接吸收动物呼出或管路排出的废气，饱和增重不低于200g；
2.12 | 移动支架 | 具备 | 12.带有移动式支架，所有组件整合于同一支架上，包括呼吸机等均可整合于同一支架上，方便在不同实验地点灵活移动；预留双流量计安装位置，选择性增加第2个流量计； | 12.带有移动式支架，所有组件整合于同一支架上，包括呼吸机等均可整合于同一支架上，方便在不同实验地点灵活移动；预留双流量计安装位置，选择性增加第2个流量计； | 12.带有移动式支架，所有组件整合于同一支架上，包括呼吸机等均可整合于同一支架上，方便在不同实验地点灵活移动；预留双流量计安装位置，选择性增加第2个流量计；
2.13 | APL阀 | APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀 | 14.APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀 | 14.APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀 | 14.APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀
2.14 | 风箱 | 配备 20mL-300mL和300mL-1500mL 两个风箱，适用于(2-100)KG的动物 | 19.配备 20ml~300ml 和300ml~1500ml 两个大小不同的风箱，适用于2~100kg的动物 | 19.配备 20ml~300ml 和300ml~1500ml 两个大小不同的风箱，适用于2~100kg的动物 | 19.配备 20ml~300ml 和300ml~1500ml 两个大小不同的风箱，适用于2~100kg的动物
2.15 | 通气模式 | 至少包含容控模式（VCV）、压控模式(PIP-CV)和窒息模式(APNEA) | 20.三种模式可选：容控模式（VCV）、压控模式(PIP-CV)和窒息模式(APNEA)； | 20.三种模式可选：容控模式（VCV）、压控模式(PIP-CV)和窒息模式(APNEA)； | 20.三种模式可选：容控模式（VCV）、压控模式(PIP-CV)和窒息模式(APNEA)；
2.16 | 显示屏 | ≥5 寸 彩色触摸显示屏，可实时读取监测数据 | 21.显示规格: 5 寸 LCD 彩色电阻触摸显示屏，简洁直观易操作，实时读取监测数据，实时显示参数数据、实时气道压力、报警信息、柱形图； | 21.显示规格: 5 寸 LCD 彩色电阻触摸显示屏，简洁直观易操作，实时读取监测数据，实时显示参数数据、实时气道压力、报警信息、柱形图； | 21.显示规格: 5 寸 LCD 彩色电阻触摸显示屏，简洁直观易操作，实时读取监测数据，实时显示参数数据、实时气道压力、报警信息、柱形图；
2.17 | 数据库功能 | 导入动物的呼吸参数，输入体重，可输出建议的呼吸参数值、呼吸频率、潮气量等生理参数，自定义参数可随时调用
2.18 | 电池 | 提供内部可充电电池供电，满电量可正常工作 4 小时以上 | 23.提供内部可充电电池供电，满电量可正常工作 4 小时以上； | 23.提供内部可充电电池供电，满电量可正常工作 4 小时以上； | 23.提供内部可充电电池供电，满电量可正常工作 4 小时以上；
2.19 | 呼吸参数 |  | 25.呼吸频率（2~60BPM）线性可调，呼吸比（1:1.0~1:4.0）实时可调，气道压5~35cmH2O区间实时可调。可满足不同种类动物呼吸需求； | 25.呼吸频率（2~60BPM）线性可调，呼吸比（1:1.0~1:4.0）实时可调，气道压5~35cmH2O区间实时可调。可满足不同种类动物呼吸需求； | 25.呼吸频率（2~60BPM）线性可调，呼吸比（1:1.0~1:4.0）实时可调，气道压5~35cmH2O区间实时可调。可满足不同种类动物呼吸需求；
2.19.1 | 呼吸频率和呼吸比 | 呼吸频率（2-60）BPM、呼吸比（1:1.0-1:4.0）可调
2.19.2 | 气道压 | （5-35）cmH2O区间实时可调
2.20 | 呼吸机流量范围 | （1-85）L/min | 26.呼吸机流量范围1~85L/min； | 26.呼吸机流量范围1~85L/min； | 26.呼吸机流量范围1~85L/min；
2.21 | 压力上限 | （10-60）cmH2O | 27.呼吸机压力上限（PLIMmax）为10-60 cmH2O； | 27.呼吸机压力上限（PLIMmax）为10-60 cmH2O； | 27.呼吸机压力上限（PLIMmax）为10-60 cmH2O；
2.22 | 等待时间 | （15-30）s | 28.呼吸机等待时间（APN.T）为15~30s； | 28.呼吸机等待时间（APN.T）为15~30s； | 28.呼吸机等待时间（APN.T）为15~30s；
2.23 | PEEP阀
2.23.1 | 可选配单向PEEP阀，在使用过程中，PEEP压力可被监控 | 具备
2.23.2 | 压力可调范围 | （3-20）cmH2O
2.24 | 开机自检 | 开机后仪器自动对电源电压、电池电压、气源压力、气道压力、传感器进行检测； | 30.开机后仪器自动对电源电压、电池电压、气源压力、气道压力、传感器进行检测； | 30.开机后仪器自动对电源电压、电池电压、气源压力、气道压力、传感器进行检测； | 30.开机后仪器自动对电源电压、电池电压、气源压力、气道压力、传感器进行检测；
2.25 | 存储量 | 可根据需要自定义设置并存储最大20组呼吸参数； | 31.可根据需要自定义设置并存储最大20组呼吸参数； | 31.可根据需要自定义设置并存储最大20组呼吸参数； | 31.可根据需要自定义设置并存储最大20组呼吸参数；
2.26 | 功能扩展 | 可通过搭配固定支架与麻醉机组成大动物麻醉呼吸移动式解决方案； | 32.可通过搭配R419固定支架与瑞沃德麻醉机组成大动物麻醉呼吸移动式解决方案； | 32.可通过搭配R419固定支架与瑞沃德麻醉机组成大动物麻醉呼吸移动式解决方案； | 32.可通过搭配R419固定支架与瑞沃德麻醉机组成大动物麻醉呼吸移动式解决方案；
2.27 | 联网功能 | 具备RS-232网络接口，可实时监测术中动物生理参数
·2.28 | 报警及安全指标 | 声音报警 | 24.声音报警，报警文字信息提示，提升设备用户之间的人机互动，减少设备在使用过程中出现的人为失误。11种报警事件，全方位监控呼吸机工作状态，保障机械通气安全文字报警信息，方便读取和识别，加速应对通气异常； | 24.声音报警，报警文字信息提示，提升设备用户之间的人机互动，减少设备在使用过程中出现的人为失误。11种报警事件，全方位监控呼吸机工作状态，保障机械通气安全文字报警信息，方便读取和识别，加速应对通气异常； | 24.声音报警，报警文字信息提示，提升设备用户之间的人机互动，减少设备在使用过程中出现的人为失误。11种报警事件，全方位监控呼吸机工作状态，保障机械通气安全文字报警信息，方便读取和识别，加速应对通气异常；
2.29 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求（单台套） | 主机1台，蒸发罐、气体流量计、CO2吸收器、APL阀、风箱各1件，管路至少2套
*4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 最少10年
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内有分公司）
4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。