## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 呼吸道廓清系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 58
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于患者气道分泌物清除、防治肺不张，适用于儿童、成人、有创及无创患者
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 治疗模式 | 包含连续高频振荡（CHFO）、持续呼气期正压（CPEP）、雾化治疗等模式
3.2 | 振荡频率范围
3.2.1 | CHFO 高频 | （180-300）bpm
3.2.2 | CHFO 低频 | （100-180）bpm
3.3 | 峰值压力范围
3.3.1 | CHFO 高频 | （44-68.5）cmH2O
3.3.2 | CHFO 低频 | （26-55）cmH2O
3.4 | CPEP输出压力 | ≤30 cmH2O
3.5 | 雾化输出速率和雾化残液量
3.5.1 | 雾化模式 | 雾化速率≥0.34mL/min，雾化残液量≤1.23mL
3.5.2 | CHFO 高频 | 雾化速率≥0.30mL/min，雾化残液量≤1.40mL
3.5.3 | CHFO 低频 | 雾化速率≥0.39mL/min，雾化残液量≤1.31mL
3.5.4 | CPEP 高流量 | 雾化速率≥0.13mL/min，雾化残液量≤1.36mL
3.5.5 | CPEP 低流量 | 雾化速率≥0.36mL/min，雾化残液量≤1.25mL
3.6 | 支持与呼吸机联合使用 | 支持
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台） | 呼吸道廓清系统主机、压缩氧气连接管、台车各1套、呼吸治疗用管路≥1套
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ■ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。