## Sheet1
设备1医疗设备技术需求确认表 | [5 empty] | 设备2医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪 | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 245 | 设备名称 | 生化自动化流水线（生化免疫自动化流水线、生化自动化流水线） | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  | 备注 | 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于血清、血浆、尿液、脑脊液等生化项目标本检测 |  | 不可量化 | *1 | 基本要求 |  | 用于检验科生化、免疫样本的检测，在线连接生化分析仪、免疫分析仪等全自动分析仪 |  | 不可量化
*2 | 资质认证 |  | NMPA认证 |  | 不可量化 | 2 | 技术和性能参数
3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  | 2.1 | 样本前处理系统 |  |  |  | 不可量化
*3.1 | 工作速度 |  |  |  |  | *2.1.1 | 基本要求 |  | 用于检验科生化、电解质分析样本进样、开盖、分杯处理及离心操作 |  | 不可量化
3.1.1 | 分析单元 |  | 单模块比色法速度≥2000测试/小时，且单套比色法速度≥4000测试/小时,按总测试速度排序打分 |  | 不可量化 | 2.1.2 | 上样方式 |  | 原始管直接上机，无需人工摆放样品架 |  | 不可量化
3.1.2 | ISE单元 |  | 单模块电解质测试速度≥800测试/小时 |  | 不可量化 | 2.1.3 | 工作模式 |  | 在线 |  | 不可量化
3.2 | 工作方式 |  | 随机任选分立式 |  | 不可量化 | *2.1.4 | 单个进样模块样本处理能力 |  | ≥1000管/小时 |  | 量化
3.3 | 分光器 |  | 光栅后分光系统，光栅保用10年以上 |  | 不可量化 | 2.1.5 | 急诊检测功能 |  | ≥100项 |  | 不可量化
3.4 | 检测方法 |  | 终点法、两点法、速率法等方法 |  | 不可量化 | 2.1.6 | 至少支持13*75mm、13*100mm两种规格样本管，可混用 |  | 具备 |  | 不可量化
3.5 | 反应时间 |  | 厂家自报 |  | 不可量化 | ·2.1.7 | 进样区样本装载量 |  | ≥600样本，可连续进样 |  | 量化
3.6 | 控温精度 |  | 37℃±0.1℃ |  | 不可量化 | ·2.1.8 | 单机常规样本上载位 |  | 具备 |  | 不可量化
3.7 | 可以监测整个反应过程，可以看到反应曲线 |  | 具备 |  | 不可量化 | ·2.1.9 | 出样单元容量 |  | ≥800管 |  | 量化
3.8 | 稀释复查 |  | 具有前稀释功能，可进行样品增减量的自动复查 |  | 不可量化 | 2.1.10 | 能与LIS系统双向传输 |  | 具备 |  | 不可量化
3.9 | 校准品稀释 |  | 具有校准品自动稀释功能 |  | 不可量化 | 2.1.11 | 具备自动去盖功能，处理速度 |  | ≥1000管/小时 |  | 量化
3.1 | 光度计线性范围 |  | 0-3.0ABS |  | 不可量化 | *2.1.12 | 离心处理能力
3.11 | 项目设置组合分析功能 |  | 具备 |  | 不可量化 | 2.1.12.1 | 单模块离心处理能力 |  | ≥300管/小时 |  | 量化
3.12 | 加样针具有安全保护装置 |  | 探针防撞装置，液面自动探测 |  | 不可量化 | 2.1.12.2 | 总离心处理能力 |  | ≥900管/小时 |  | 量化
3.13 | 样本系统 |  |  |  |  | 2.1.13 | 离心温度可调 |  | 具备 |  | 不可量化
3.13.1 | 进样方式 |  | 轨道式 |  | 不可量化 | ·2.1.14 | 具备样本智能分杯功能，原始管分杯速度 |  | ≥300管/小时 |  | 量化
3.13.2 | 样本位 |  | ≥300 |  | 不可量化 | ·2.1.15 | 单支原始管最大可分杯数 |  | ≥10杯 |  | 量化
3.13.3 | 最大样品量 |  | ≤35ul，样品量要达到0.1ul步进 |  | 不可量化 | 2.1.16 | 开盖方式 |  | 螺旋开盖 |  | 不可量化
3.13.4 | 对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能 |  | 具备 |  | 不可量化 | 2.1.17 | 可智能识别样本是否需要开盖 |  | 具备 |  | 不可量化
3.14 | 样本间携带污染率 |  | ≤0.1PPM |  | 不可量化 | 2.2 | 样本传输轨道系统
3.15 | 最大试剂量 |  | ≤270ul，以1ul步进 |  | 不可量化 | *2.2.1 | 基本要求 |  | 用于检验科生化、电解质分析样本的传输 |  | 不可量化
3.16 | 最小反应量 |  | ≤150 ul |  | 不可量化 | 2.2.2 | 至少为双向轨道，具有样本返回功能及在线定位功能 |  | 具备 |  | 不可量化
*3.17 | 试剂 |  | 试剂通道全部开放，企业承诺所有试剂通道均可开放为投标仪器品牌之外的任意品牌生化试剂（提供企业承诺函原件） |  | 不可量化 | 2.2.3 | 轨道因维护保养或故障需停止时，各分析单元均可独立工作 |  | 具备 |  | 不可量化
3.18 | 检测试剂剩余量并提示更换试剂盒的功能 |  | 具备 |  | 不可量化 | 2.2.4 | 轨道需预留生化分析仪升级接口 |  | 具备 |  | 不可量化
3.19 | 样本装载 |  | 多种规格原试管或样品杯可混合使用 |  | 不可量化 | ·2.2.5 | 轨道速度 |  | 轨道速度≥2000管/小时 |  | 不可量化
3.2 | 软件多个水平质控品的分析功能 |  | 具备 |  | 不可量化 | *2.2.6 | 中标供应商及相应生产制造企业负责现场勘验及组合设计 |  | 具备 |  | 不可量化
3.21 | 可用鼠标，键盘或触摸屏等方式进行操作 |  | 具备 |  | 不可量化 | 2.3 | 样本后处理存储系统
3.22 | 可以设置自动执行日常维护、保养程序 |  | 具备 |  | 不可量化 | *2.3.1 | 基本要求 |  | 用于检验科生化、电解质分析样本封膜或加盖及存储操作 |  | 不可量化
3.23 | 急诊检测 |  | 自主设置急诊位 |  | 不可量化 | ·2.3.2 | 自动封膜或加盖，封膜/加盖处理速度 |  | ≥800管/小时 |  | 量化
3.24 | 设备不良事件情况 |  | 近三年无不良事件情况 |  | 不可量化 | 2.3.3 | 后处理存储系统的存储容量 |  | ≥20000样本 |  | 量化
*4 | 配置需求 |  | 全自动生化分析仪主机 5套 |  | 不可量化 | 2.3.4 | 至少支持13*75mm、13*100mm两种规格样本管，可混用 |  | 具备 |  | 不可量化
5 | 售后条款 |  |  |  |  | 2.3.5 | 存贮温度 |  | ≤8℃ |  | 不可量化
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  | 2.3.6 | 后处理可进行样本存储、加盖、丢弃、去盖及复查等功能，全程自动化监控运行 |  | 具备 |  | 不可量化
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  | 2.3.7 | 若遇软硬件故障时可人工取出样本 |  | 具备 |  | 不可量化
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报 |  |  | *2.4 | 与本包其他设备联机使用 |  | 具备 |  | 不可量化
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） |  |  | 2.5 | 设备不良事件情况 |  | 近三年无不良事件情况 |  | 不可量化
|  |  | 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  | *3 | 配置需求 |  | 生化免疫自动化流水线 2套 |  | 不可量化
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  | 4 | 售后条款
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  | *4.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  | *4.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  | 4.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  | 4.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*6 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | 开放耗材 | [5 empty] | 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 | [5 empty] | *4.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 | [5 empty] | ·4.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | [5 empty] | ·4.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
[6 empty] | ·4.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
[6 empty] | ·4.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。