## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心脏按压机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 为心脏骤停的病人提供持续不断的心肺复苏，适用于医院内所有需要进行心肺复苏的科室以及救护车上
*2 | 资质认证 | 通过CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 工作方式 | 电动电控
3.2 | 最大按压深度 | ≥5厘米
3.3 | 按压频率 | ≥100次/分钟，误差≤±3次/分钟
3.4 | 按压模式 | 包含15:2按压模式、30:2按压模式和连续按压模式三种
3.5 | 按压/释放比 | 按压/释放比为50%（即1:1）
·3.6 | 显示屏 | ≥3英寸触摸液晶屏
3.7 | 整机重量 | ≤9kg
·3.8 | 内置呼吸末CO2监测 | 具备，监测范围为：0mmHg - 150mmHg
3.9 | 按压头自动定位 | 具备
·3.10 | 电池续航时间 | ≥90分钟
3.11 | 负压吸引盘 | 具备，提拉胸腔回弹
·3.12 | CPR模式 | 可实现与呼吸机联动
3.13 | 报警及安全指标 | 具备设备故障、电池电量不足等报警
*4 | 配置需求 | 心肺复苏机主机1台、可拆卸电池≥2块
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。