## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 言语发声空气动力学系统 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 发声空气动力学关键数据的采集分析研究，可用于喉部发声功能状态的评估和发声时的气流量、气压等参数的的采集 |  |  |  |  | 品牌 | PENTAX Medical/KayPENTAX | Glottal | Scicon R&D
·2 | 资质认证 | CFDA，CE认证 | [5 empty] | CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 气流通道
·3.1.1 | 最大气流量 | ≥5升/秒 | [5 empty] | 5升/秒(最大气流) | 口腔气流：3L/S满量程； | 最大气流量：2升/秒; 量程选择：10-150；
·3.1.2 | 精度 | 0.0 - 0.5升/秒 ，±5 毫升/秒 0.5 - 1.0升/秒 ，±10毫升/秒 1.0 - 1.5升/秒 ，±25毫升/秒 1.5 - 2.0升/秒， ±65毫升/秒 | [5 empty] | 0.0 - 0.5 升/秒 +/- 5 毫升/秒 0.5 - 1.0升/秒 +/- 10毫升/秒 1.0 - 1.5升/秒 +/- 25毫升/秒 1.5 - 2.0升/秒 +/- 65毫升/秒 | 平均气流精度10毫升/秒 | 所有通道的分辨率：16 bit;
3.1.3 | 带宽 | 直流模式（0-75）Hz | [5 empty] | 直流模式，0-75 Hz | 每通道22 KS /秒； | 50Hz
3.1.4 | 噪声 | ≤4 毫升/秒 | [5 empty] | 0-4 毫升/秒 | 5毫升/秒 | 20毫升/秒
3.1.5 | 过载 (max) | ±24升/秒基于平均气流 | [5 empty] | +/-24升/秒 基于平均气流，不适用瞬间测量 | 3L/S | 20升/秒
3.2 | 气压通道
·3.2.1 | 量程 | ≥100 cmH2O | [5 empty] | 100 cm H2O | 80cm H2O | 75cm H2O
3.2.2 | 精度 | 0 to 50 cm H2O +/- 5 mm H2O 50 to 100 cm H2O +/- 10 mm H2O | [5 empty] | 0 - 50 cm H2O +/- 5 mm H2O 50 - 100 cm H2O +/- 10 mm H2O | 采样精度：160ms-5.12s; | 响应时间：0.5毫秒（含流量校准器）；
3.2.3 | 带宽 | 直流模式（0-75）Hz | [5 empty] | 直流 到 75 Hz | 50Hz | 60Hz
3.2.4 | 噪声(rms) | ≤1mmH2O | [5 empty] | 0-1 mm H2O
3.2.5 | 过载 (最大) | 5 p.s.i. | [5 empty] | 5 p.s.i. 基于平均气流，不适用瞬间测量 | 无 | 最大采集时限：10秒；
3.3 | 麦克通道
3.3.1 | 类型 | 压电式麦克 | [5 empty] | 压电式 | 压电式麦克风，与气流传感器同时内置于测试手柄中 | 集成声音采集模块+B23:L24K24DA24:L24
3.3.2 | 低增益全量程 | 120 dB SPL | [5 empty] | 120 dB SPL (@ 麦克输入) | 80dB | 0-90dB
·3.3.3 | 精度 | ≤2 dB SPL | [5 empty] | 2 分贝 SPL (@ 104 dB SPL) | 3dB | 2dB
3.3.4 | 频响(-3 dB) | 50 Hz 至 10 kHz ，在 22.05 kHz 采样率 | [5 empty] | 50 Hz 至 10 kHz（在22.05 kHz 采样率） | 0 - 3500 Hz, | 11 kHz, 22 kHz和44 kHz（立体声），采样精度软件控制；
3.3.5 | 噪声水平 | ≤50 dB SPL | [5 empty] | < 40 dB SPL (A-加权, 无麦克)
3.3.6 | 增益选择 | 27 dB | [5 empty] | 27 dB | 增益调整：1-15； | 无
3.4 | 辅助通道 | [7 empty] | 鼻音度测量通道 | 最大通道数：16通道，可同时采集声音信号和DC信号如：口腔气流、鼻腔气流、口腔气压、声门下气压及肌电信号等
·3.4.1 | 兼容EGG测量、量程 | -12 dBV | [5 empty] | -12 dBV | 无EGG测量功能 | 兼容EGG测量（肌电信号测量）
3.4.2 | 频响 | 50 Hz 至 10 kHz 在 22.05 kHz 采样率 | [5 empty] | 50 Hz 至 10 kHz （在 22.05 kHz 采样率） |  | 11 kHz
·3.5 | 数据分析 | 具有同步多次分析数据对比，多次分析平均值计算或分析宏命令可编辑设计 | [5 empty] | 数据实时对比分析，分析命令可设计 | 数据对比分析 | 数据对比分析
3.6 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 采集卡、一套电脑、校准装置、面罩、专用软件，动力学采集主机及附属配件
*5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否
5.2 | 封闭配套试剂耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 言语发声空气动力学系统 |  |  | 数量：1台
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 口压管 | 无 | 500
二、今后可选择开展或使用项目
示例：
1
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。