## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于麻醉科、疼痛科、康复科、普外科、肿瘤科、中医等临床专科应用彩超，方便移动，满足穿刺、腹部、小器官、浅表、血管超声等超声检查应用
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 主机重量 | ≤7.0KG
·3.1.2 | 显示器 | ≥18英寸触摸屏
·3.1.3 | 探头接口 | 主机内置双探头接口(非拓展接口）
3.1.4 | 主机存储容量 | 容量存储≥240G
3.1.5 | 图像输入/输出接口 | 主机内置HDMI接口
3.1.6 | 移动台车 | 可移动台车，支持电动升降
*3.1.7 | 续航时间 | 内置电池续航≥240分钟
3.2 | 超声性能
3.2.1 | 数字通道 | ≥24000
3.2.2 | 通道数 | ≥64
3.2.3 | 数字波束增强器 | 具备数字波束增强
3.2.4 | 扫描速率 | 18cm深度时，全视野扫描帧率≥70帧/秒
3.2.5 | 二维灰阶 | ≥256
3.2.6 | 数字式声束形成器 | 数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT，支持全域整场聚焦技术
3.2.7 | 电影回放 | 灰阶图像回放≥16000幅
3.2.8 | 彩色显示帧频 | 凸阵探头18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒
3.2.9 | 显示控制 | 黑白与彩色比较双实时彩色对比
3.2.10 | 零位移动 | ≥8级
3.2.11 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调
3.2.12 | 可视化动态范围 | ≥180db
3.2.13 | 超声系统最大显示深度 | ≥30cm
3.2.14 | 取样容积 | 0.5-20mm
3.2.15 | TGC调节分段 | ≤6段
3.2.16 | 回放重现时间 | 支持手动、自动回放，时间≥60S
3.3 | 探头
·3.4.1 | 智能穿刺增强技术 | 具备穿刺增强技术
3.4.2 | 凸阵探头频率 | 覆盖（1.0-5.0）MHz
3.4.3 | 线阵探头频率 | 覆盖（4.0-15.0）MHz
3.4.4 | 超声成像模式 | 二维灰阶成像、彩色多普勒血流成像（包括彩色、能量模式）、M型模式、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、连续波多普勒）
3.4.5 | 扩展成像 | 凸阵、线阵探头可用
3.4 | 图像功能
3.4.1 | 空间复合成像 | 具备空间复合成像
3.4.2 | 组织谐波成像 | 具备组织谐波成像
3.4.3 | 实时双幅对比成像 | 具备实时双幅对比成像
3.4.4 | 一键自动优化 | 可应用于二维、彩色、频谱模式
3.4.5 | 图像放大 | 具备一键全屏放大功能、局部前端或后端放大功能
3.5 | 辅助功能
·3.5.1 | 智能血流跟踪 | 自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况
·3.5.2 | 超声教学软件 | 3D动画教学软件，提供探头位置、解刨断面、超声图像
3.5.3 | 注释 | 支持手动屏上注释
3.5.4 | 连通性 | 支持DICOM 3.0
3.5.5 | 手势操作 | 支持手势操作图像调整、测量和注释、图像浏览
·3.5.6 | 远程会诊、教学 | 内置网络模块，支持远程会诊、教学，支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等
3.5.7 | 云端互联网功能 | 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能
·3.5.8 | 探头按键 | 腹部、线阵探头具备远程遥控按键，可完成冻结/解冻、增益、深度调节
3.5.9 | 报警及安全指标 | 具备电池电量低报警
*4 | 配置需求 | 主机一台，一体化台车，消毒杯罩，按键腹部探头，按键线阵探头（可根据科室实际需求更换）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。