## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 激光光凝仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 38
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于眼科视网膜532nm激光光凝手术,激光小梁成形术，虹膜切开术等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 治疗系统
*3.1.1 | 激光波长 | 532nm
3.1.2 | 激光类型 | 半导体激光或固体激光
3.1.3 | 激光输出形式 | 连续波
3.1.4 | 输出功率 | 1.2W
3.1.5 | 脉冲宽度 | （50-1000）ms
·3.1.6 | 激光光斑能量分布 | 等焦面
3.1.7 | 冷却方式 | 静音风冷
·3.1.8 | 踏板响应时间 | ≤100ms
3.1.9 | 最长连续输出时间 | ≥30s
3.2 | 主机
·3.2.1 | 整机重量 | ≤7公斤
3.2.2 | 主动冷却系统 | 具备
3.2.3 | 安全保护系统 | 具备
3.2.4 | 输出端自动校准功能 | 具备
3.3 | 瞄准激光
3.3.1 | 光源 | 红色二极管激光
3.3.2 | 瞄准光波长 | （635-650）nm
3.3.3 | 功率 | ≤1nW
3.4 | 光纤
·3.4.1 | 激光发散角度 | ≤16º
3.4.2 | 光纤直径 | ≤200um
3.4.3 | 光纤光通量 | ≥200流明
3.4.4 | 光纤长度 | ≥3m
*4 | 配置需求 | 主机1台，脚踏1个，防护目镜1个
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。