## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动妇科分泌物理化分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于妇科分泌物的干化学和有形成分全自动分析检测
*2 | 资质认证 | 具有NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测项目
·3.1.1 | 干化学测定参数 | ≥6个，包括但不限于唾液酸苷酶、过氧化氢、白细胞酯酶、酸碱度
·3.1.2 | 有形成分测定参数 | ≥13项，包括但不限于红细胞、白细胞、中毒白细胞、杂菌、纤毛菌、真菌、线索细胞、上皮细胞、滴虫、杆菌、nugent评分、菌群密集度
3.2 | 测试原理
·3.2.1 | 有形成分分析 | 流式图像技术
3.2.2 | 干化学检测 | 光电比色法
·3.3 | 采图量 | ≥2500帧/样本
3.4 | 测试速度
3.4.1 | 整机检测恒速 | ≥60样本/小时
3.4.2 | 干化学检测恒速 | ≥60样本/小时
3.4.3 | 有形成分分析恒速 | ≥60样本/小时
3.5 | 进样方式 | 全自动
·3.6 | 样本容量 | 一次可放置≥50个样本（可扩展至≥200个样本位）
·3.7 | 自动完成样本处理 | 具备
3.8 | 临床报告功能 | 具备
3.9 | 存储容量 | ≥10万份病人结果
·3.10 | 干化学试纸仓容量 | 试纸仓容量≥200条，废条仓容量≥380条
3.11 | 扫描样本条形码 | 扫描或手工输入
3.12 | 报警及安全指标 | 设备具备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 中文报告软件系统，双向LIS链接的软件1套
4.2 | 硬件 | 主机1台（四核以上处理器、1TB以上硬盘、≥22寸液晶显示器)、条码阅读器1个
4.3 | 质控品 | 提供原厂配套的经NMPA注册的干化学和有形成分质控及有形成分复合质控
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。