## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 低温等离子灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过过氧化氢等离子体达到医疗器械灭菌目的。包含但不限于软、硬式内镜（宫腔镜、腹腔镜等）镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、金属器械、玻璃器皿等医疗器械灭菌
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 有效容积 | ≥120L | 可进行双端测序，最大测序长度不低于300bp | 可进行双端测序，最大测序长度不低于300bp | 可进行双端测序，最大测序长度不低于300bp
3.2 | 可灭菌材料
3.2.1 | 金属类 | 不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌
3.2.2 | 塑料类 | 聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌
3.3 | 灭菌方法 | 过氧化氢低温等离子体灭菌技术。不能对其他设备以及受其他设备的电磁干扰 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备。 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备。 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备。
*3.4 | 灭菌性能 | 在单循环模式下灭菌，聚四氟乙烯腔道，灭菌效果达到106Sal的国际标准
·3.5 | 注液方式 | 过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式，定量杯加液系统 | 从样本制备到数据产出时间不超过24小时 | 从样本制备到数据产出时间不超过24小时 | 从样本制备到数据产出时间不超过24小时
3.6 | 灭菌周期 | ≤65min
3.7 | 灭菌循环温度 | ≤50℃±5℃
3.8 | 操作界面 | 全中文显示
·3.9 | 灭菌腔体 | 竹节式分段结构组装而成，单节可拆卸和更换，具备防夹手功能
3.10 | 灭菌记录 | 自动USB储存灭菌记录功能，电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等
3.11 | 灭菌舱门 | 红外自动感应门
3.12 | 灭菌极限 | 对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≥600mm管腔经过半个周期达到完全灭菌，并提供国家相关机构出具的检测报告
·3.13 | 监测系统 | 可监测灭菌剂剩余量以及灭菌剂质保期
3.14 | 生物检测 | 提供中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）和嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）灭菌效果的检测报告
3.15 | 报警及安全指标 | 具备过程监控报警装置，可以针对真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台、器械盒≥4个、封口机（可喷码带消毒时间）1个、生物培养箱1个、生物指示剂≥15支
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。