## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于眼科手术中对骨组织和软组织的处理
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 基本功能 | 具备刨削、打磨、切割等功能
·3.1.2 | 显示面板 | 液晶显示屏，可显示转速、冲水量、扭矩、刨削旋转频率等信息
·3.1.3 | 手柄自动识别功能 | 具备
·3.1.4 | 同时连接手柄数量 | ≥2
3.1.5 | 冲水功能 | 具备，内置冲水系统
3.1.6 | 冲水流量 | （0-100）ml/min，可调
3.1.7 | 记忆功能 | 具备，可记录末次手术数据
3.2 | 马达
3.2.1 | 类型 | 无碳刷马达
3.2.2 | 兼容性 | 可接多种钻头
·3.2.3 | 最大转速 | ≥50000rpm/min
·3.2.4 | 最大扭矩 | ≥6Ncm
3.2.5 | 冷却方式 | 风冷
3.2.6 | 消毒方式 | 高温高压消毒
3.3 | 脚踏
3.3.1 | 控制功能 | 具有正反转调节、冲水量控制、主机转速调节等功能
3.3.2 | 防水等级 | ≥IPX8
3.4 | 动力工具
3.4.1 | 弯磨钻手柄 | ≥70mm
3.4.2 | 直磨钻手柄 | ≥90mm
3.4.3 | 钻头直径 | 至少具备2mm、3mm、4mm | 需量化
3.4.4 | 消毒方式 | 高温高压消毒
*4 | 配置需求 | 主机1台，脚踏1个，弯磨钻手柄≥1把，直磨钻手柄≥1把，钻头≥10个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。