## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 内镜清洗消毒机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于软式内镜的全自动清洗消毒，可自动洗消全部内镜腔道，全浸泡式清洗
*2 | 资质认证 | 具有CE或FDA认证,具有CFDA认证和ISO15883国际标准认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 洗消内镜种类 | 兼容各种品牌软式内镜，活检管道、抽吸管道及附加管道均可进行连接
*3.2 | 一次性使用试剂 | 具备，使用一次性过氧乙酸消毒剂和一次性清洗剂；需提供与所投设备配套使用且消毒效果在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”上有检测报告备案的过氧乙酸
·3.3 | 内镜渗漏检测功能 | 具备全自动渗漏检测功能，可对4个阶段（洗消前，清洗中，消毒中，洗消后）进行持续监测；提供原厂英文技术文件为佐证材料
·3.4 | 内镜测漏灵敏度 | 具备高灵敏度渗漏检测功能，内镜泄露允许的最大泄漏量为35毫巴/10s；提供医疗器械产品技术要求为佐证材料
·3.5 | 内镜洗消全过程所需时间 | ≤24分钟，至少包括渗漏检测、预清洗、清洗、消毒、漂洗、干燥及入水排水时间
·3.6 | 自身消毒程序 | 具备，完成机器自身消毒所需时间≤20分钟，所需消毒剂用量≤110ml，并具有延迟启动功能；提供原厂用户手册、英文技术文件为佐证材料
3.7 | 机器尺寸 | 占地面积≤1平方米
3.8 | 酒精风干功能 | 具备
3.9 | 水处理系统 | 具备，可直接使用自来水，无需预先处理纯化水
3.1 | 无菌水过滤芯 | ≤0.2微米
3.11 | 报警及安全指标 | 清洗剂储液量不足自动报警、酒精储液量不足自动报警、消毒液储量不足自动报警等功能
*4 | 配置需求 | 主机1台、内镜连接器、三级水过滤芯、无菌水过滤芯
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。