## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 口腔锥形束CT |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 85
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于口腔科X射线的全方位摄影诊断，用户能按临床需求来拍摄任意局部位置或颌面区域的3D影像，满足牙体牙髓、颌面外科、修复、种植、正畸、牙周、耳鼻咽喉等专业对3D影像的诊断需要。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | X射线发生器最高频率 | ≥160kHz
3.2 | 球管
3.2.1 | 球管焦点 | ≤0.5 mm，固定阳极。
3.2.2 | 热容量 | ≥400kJ。
3.2.3 | 球管最小电流 | ≤1mA，适用于3D投照时的超低剂量成像模式。
3.2.4 | 球管最大电流 | ≥16mA，适用于大体型患者。
3.2.5 | 球管最小电压 | ≤60kV。
3.2.6 | 球管最大电压 | ≥90kV。
3.2.7 | 管电压管电流的预设组合 | ≥5种。
3.3 | 准直器 | 射线束大小形状可随程序自动调节，具备升级空间。
·3.4 | 3D成像探测器 | 非晶硅平板探测器，可直接用于拍摄2D全景片，免更换设计。
3.5 | 3D成像 | 采用脉冲式曝光，消除动态伪影。
·3.6 | 扫描角度 | ≤200°快速旋转拍摄3D图像，减少运动伪影；同时支持360°拍摄。
3.7 | 最短3D扫描时间 | ≤12s。
·3.8 | 3D成像程序 | ≥4种，成像范围可以快速调整。
·3.9 | 拍摄成像视野 | FOV≥50x50mm时，最小体素≤100μm，可扩展至75μm。
·3.10 | 单次拍摄最大成像视野 | FOV≥160 x160mm，所有视野的最高精度≤200um体素。
·3.11 | 剂量控制 | 具有超低剂量程序，可在任意分辨率拍摄时开启。
3.12 | 金属伪影消减伪影 | 具备，移除由金属修复体和根管充填物导致的阴影和反光条纹。
3.13 | 降噪算法 | 具备。
3.14 | 动态调整mA值 | 具备。
3.15 | 3D成像位置调节功能 | 触摸屏具备定位的坐标数据，可从触摸屏快速指定位置，可进行微调。
·3.16 | 2D专用探测器 | 具备，灰度≥16 bit，像素≤48um，免更换设计。
·3.17 | 全景程序 | 一次拍摄可得≥10层全景片。
3.18 | 拍摄程序 | 支持正位片、侧位片和斜位片，可设定≥7种拍摄范围，可拍摄范围≥30x27cm。
·3.19 | 定位方式 | 侧方入位，轮椅患者进入时腿部前方无立柱障碍；医患不通过镜面反射来面对面交流。
3.2 | 激光束定位 | 全景成像≥3，3D成像≥5。
3.21 | 3D成像定位头夹 | 可通过旋钮调节松紧度，定位准确.
3.22 | 全景及头颅定位的颞夹和咬架 | 碳纤维制作，可高温高压灭菌。
3.23 | 屏幕 | 控制屏≥10英寸，图形化显示，有定位操作指引界面。
3.24 | 球管独立旋转 | 拍摄头颅片时不需要移动平板探测器.
3.25 | 重建服务器 | 最快三维拍摄的重建时间≤30秒。
·3.26 | 软件 | ≥6种，包含但不限于2D图像模块、2D正畸模块、3D图像模块、3D正畸模块、自动重建全景模块、3D图像叠加对比模块。
3.27 | 管理功能 | 综合病历管理功能，处理患者的3D及2D口腔影像，具备图像后期处理，标记提示，打印等
3.28 | 2D影像编辑工具 | 包含但不限于图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；
3.29 | 测量工具 | 包含但不限于距离、角度、骨密度测量、计算。
3.3 | 3D浏览模块 | 用于实现日常诊断，多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图；形成的3D影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；可进行长度及角度测量，骨密度测量，中文标注，报告生成及打印，特定视角保存。
3.31 | 立体分牙功能 | 可将每一颗牙单独以不同颜色分离出来，方便观察牙齿与神经管、种植体之间的关系，也方便用于学术研究。
3.32 | 多断层切片功能 | 适用于种植牙研究，沿颌弓长轴的垂直多重切片，切片角度间距均可调节，切片数可设定3至27片，方便观察，测量及标注功能。
3.33 | 重建全景模块 | 在3D影像中可自动重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断。
3.34 | 3D种植计划模块 | 具备≥100个品牌种植体库数据，提供虚拟种植体植入和神经管描绘工具，当放置种植体后，有植体和神经管碰撞提示，可以进行种植体周围骨密度检测。
3.35 | 头颅侧位正畸标识绘图模块
3.35.1 | 图像软组织过滤功能 | 具备
3.35.2 | 标识绘图功能 | 具备
3.35.3 | 长度测量功能，角度测量功能 | 具备
3.35.4 | 图像旋转功能 | 具备
3.35.5 | 颜色线条标识 | 具备
3.36 | 数据传输 | 可将所有类型影像和3D浏览器同步输出至硬盘或U盘
3.37 | 光盘直接刻录功能 | 具备
3.38 | 报告模板 | 具备，可编辑
3.39 | 多用户网络终端 | 具备
3.4 | 开放DICOM端口 | 具备
3.41 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 3D软件1套；数字全景程序1套；数字头颅程序1套；影像数据库1套。
4.2 | 硬件 | 主机1台；头颅定位器1套；平板探测器1块；CCD探测器1块；3D重建服务器1台。
4.3 | 配件耗材 | 说明书及相关文件1套；安装附件1套；患者定位附件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。