## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 危重新生儿运输培养箱 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 为新生儿重症患者提供转运平台，实现上下级医院及各科室之间的无缝转运该平台除配置转运培养箱外，同时还整合了生命体征监护呼吸 复苏急救以及生命维持等设备，提供更加安全和便捷的转运方式。
*2 | 资质认证 | 至少具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 运输用培养箱参数
*3.1.1 | 电源 | 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；
3.1.2 | 参数监测 | 暖内湿度、皮肤温度、蓄电池容量
3.1.3 | 超温保护 | 温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量
3.1.4 | 自检功能 | 具备
·3.1.5 | 双层恒温罩 | 具备
3.1.6 | 推车 | 具备
3.1.6.1 | 高度调节功能 | 具备
3.1.6.2 | 减震功能 | 具备
3.1.6.3 | 锁定功能 | 具备
3.1.7 | 温度校正功能 | 具备
3.1.8 | 正门锁定装置 | 具备
3.1.9 | 控温方式 | 箱温和肤温两种温度控制
*3.1.10 | 箱温控制范围： | 25℃～37℃
*3.1.11 | 肤温控制范围： | 34℃～37℃
3.1.12 | 升温时间： | ≤30min
3.1.13 | 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）： | ≤1℃
3.1.14 | 平均培养箱温度与控制温度之差： | ≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃） ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃）
3.1.15 | 温度均匀性（床垫处于水平位置）： | ≤1.5℃
*3.1.16 | 皮肤温度传感器精度： | ±0.2℃
3.1.17 | 婴儿舱内噪声： | ≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]
3.1.18 | 故障报警： | 断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等
3.1.19 | 蓄电池连续工作时间： | ≥90min
3.2 | 转运呼吸机参数：
3.2.1 | 显示屏幕： | ≥8英寸彩色触摸屏幕
3.2.2 | 病人类型： | 新生儿至30KG的儿童
3.2.3 | 常规通气模式：
3.2.3.1 | (S)CMV 容量型辅助/控制通气 | 具备
3.2.3.2 | SIMV容量型同步间歇指令通气 | 具备
3.2.3.3 | PCV压力型辅助/控制通气 | 具备
3.2.3.4 | P-SIMV压力型同步间歇指令通气 | 具备
3.2.3.5 | SPONT持续气道正压通气 | 具备
3.2.4 | 特殊通气模式：
3.2.4.1 | APVcmv P-CMV中的适应性压力通气 | 具备
3.2.4.2 | APVsimv P-SIMV中的适应性压力通气 | 具备
3.2.5 | 调节方式 | 触摸屏和手动旋扭两种
*3.2.6 | 转运功能：
3.2.6.1 | 氧源 | 可使用氧气瓶或车载氧源
3.2.6.2 | 蓄电池连续工作时间： | ≥4小时
3.2.7 | 一体式雾化: | 可以设置吸气相、呼气相和持续雾化，时间可调
3.2.8 | 漏气补偿： | 自动响应各种漏气和适应所有模式下的触发灵敏度
3.2.9 | 频率： | ≥（1-80）次/分
3.2.10 | 吸呼比： | ≥（1:9-4:1）
3.2.11 | 吸气时间 | ≥（0.1-12）s
3.2.12 | 潮气量/目标潮气量设置范围 | ≥（2-300）mL
3.2.13 | 峰流速 | ≥（0-40）l/min
3.2.14 | 流速触发灵敏度 | ≥（0.1-5）l/min
3.2.15 | 压力控制/压力支持 | ≥（0-45）cmH2O
3.2.16 | 压力延迟上升时间 | ≥（0-600）ms
3.2.17 | 报警参数 | ①操作者可调报警：低/高分钟通气量，低/高呼吸频率，低/高压力，低/高潮气量，低/高O2浓度，窒息时间 ②特殊报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、压力限制、电源、电池、气源
3.2.18 | 空气气源 | 超静音涡轮供气，最大持续流速260l/min
·3.2.19 | 重量 | ≤5KG
3.3 | 负压吸引器参数
3.3.1 | 负压范围 | ≥（0—630）mmHg(84kPa)
3.3.2 | 整机防水 | 防水级别IPX1
3.3.3 | 抽吸流量 | ≥30升/分钟
3.3.4 | 重复使用收集罐容积 | ≥800mL
3.3.5 | 蓄电池容量 | ≥4.5Ah
3.3.6 | 连续工作时间 | ≥65分钟
3.3.7 | 电源 | DC：12—28V，适用于救护车12V/24V
3.3.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架）1套、电动推车1辆、转运呼吸机1台、负压吸引器1台、空氧混合器 1套
5 | 售后条款
*.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。