## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 射频发生器 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 97
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于软组织热消融治疗的系统，可用于肝癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌、甲状腺肿瘤、肾肿瘤及骨肿瘤等各种良恶性肿瘤的射频消融设备
*2 | 资质认证 | CFDA认证、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 输出功率 | ≥（2-200）W，如初始电阻高于400Ω，则没有输出
·3.2 | 机器结构 | 单机结构，无生理盐水灌注冷却系统/模块
3.3 | 输出功率步进 | 分辨率：1W，即可以1W的增量进行调整
3.4 | 输出功率精度 | ±5%
·3.5 | 射频控制模式 | 阻抗控制
·3.6 | 针电极种类 | ≥4种针电极（至少包括标准、超细、同轴和单针）
·3.7 | 伞针电极子针数量 | 针电极具有8-14个子针，且每个子针都有射频能量输出
3.8 | 输出频率 | ≥400kHz±5kHz
3.9 | 阻抗测量范围 | 15Ω-999Ω，额定负载50Ω
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 射频发生器1台，主机连接电源一根
5 | 配套医用试剂耗材 | 厂家自报
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 射频发生器 |  | 设备项目编号：2023-05YL-090 | 数量：2台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 针电极 | 无 | 1600 | 2台
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。