## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于生殖医学中心的取卵移植手术，且满足腹部、妇产科及其它方面应用
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，CE，FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示器 | ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器
*3.2 | 触摸屏 | ≥13寸彩色液晶触摸屏，触摸屏可独立调整角度
3.3 | 一般成像模式 | 至少包含：二维灰阶成像；谐波成像；M型成像单元；彩色多普勒成像；频谱多普勒成像
3.4 | 成像处理技术 | 数字波束形成器，多倍信号并行处理技术，数字化全程动态聚焦技术，数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit
3.5 | 频谱多普勒 | 脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）
3.6 | 3D/4D成像单元 | 具备
3.7 | 实时宽景成像 | 支持二维灰阶，具备速度提示、图像旋转功能
·3.8 | 弹性成像 | 具备压力曲线显示，支持定量分析功能
·3.9 | 造影成像 | 具备TIC定量分析功能，支持≥2种拟合曲线
·3.10 | 腔内实时温控技术 | 具备
3.11 | 扩展成像 | 支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用
3.12 | 穿刺引导功能 | 支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度，支持碎石引导线
3.13 | 穿刺增强 | 具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调
3.14 | 测量/分析和报告
3.14.1 | 常规测量 | 具备长度、面积、速度等
3.14.2 | 腹部测量 | 具备
3.14.3 | 妇科测量 | 具备
3.14.4 | 产科测量 | 多胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、支持NT自动测量
3.14.5 | 血管测量 | 血管内中膜自动测量
3.14.6 | 新生儿髋关节测量 | 具备
3.15 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.16 | 增益调节 | TGC: ≥8段，LGC: ≥6段，增益≥200，B/M/C独立可调
*3.17 | 动态范围 | ≥280，可视可调
3.18 | 探头接口 | ≥4个
·3.19 | 最大显示深度 | ≥40cm
·3.20 | 智能血流追踪技术 | 取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转
3.21 | 取样宽度范围 | 0.5mm–24mm（至少包含此范围）
3.22 | 频谱实时包络功能 | 具备
3.23 | 探头规格及要求
·3.23.1 | 探头要求 | 宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段，可视可调
3.23.2 | 凸阵探头 | 腹部凸阵探头，探头频率：1.5MHz-6.0MHz（至少包含此范围）
·3.23.3 | 腔内探头 | 腔内探头，探头频率：5.0MHz-14.0MHz（至少包含此范围）
·3.23.4 | 可选配探头 | 根据后期科室使用情况，可增选腔内容积探头、凸-线双平面探头、宫腔专用探头等
3.24 | 连接性 | 主机内置HDMI接口，无需任何转接设备，主机内置USB接口≥6个
3.25 | 图形传输功能 | 具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端
3.26 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件，应用软件终身免费升级
4.2 | 硬件 | 台式彩色多普勒超声诊断仪主机1套，腹部1把，腔内（阴道）1把 |  |  |  |  | 统一数字格式
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。