## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 笑气镇静设备 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于解决患者在口腔领域医疗过程中检查时的不适及疼痛问题，提供舒适化治疗
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 详细参数
3.1 | 显示
3.1.1 | 屏幕 | ≥7英寸彩色液晶显示屏
·3.1.2 | 数字化电子控制 | 流量数字化电子控制、浓度数字化电子控制、压力数字化电子控制
3.1.3 | 显示内容 | 混合气体总流量、笑气和氧气浓度、气源压力、时间、电池电量、报警开（关）状态、混合气体开关状态,包含图形、数字显示
3.1.4 | 显示方式 | 包含数字、图形、数字图形混合
3.1.5 | 操作模式 | 机械旋钮操作、触摸屏操作，两种模式可独立使用或同时使用
3.2 | 报警功能
·3.2.1 | 报警方式 | 声、光、文报警
3.2.2 | 误接报警 | 电子监察气源误接报警
3.2.3 | 低氧报警 | 氧浓度≤30%报警并截断笑气，自动补偿空气
3.2.4 | 截流功能 | 当供气压力低于警戒值时,笑气自动切断,并报警
·3.2.5 | 呼吸气囊报警 | 气囊位于显示屏幕旁
3.3 | 非重复呼吸循环系统 | 在进、出气口部位有止逆阀门
3.4 | 流量自稳功能 | 当改变笑/氧气体比例时保持总流量不变
3.5 | 治疗结束一键纯氧功能 | 当治疗结束时按压快捷键直接按原流量供给纯氧
3.7 | 备用电源 | 内置备用电源，保证设备在断电时持续工作≥2小时
·3.8 | 安装使用方式 | 台式/便携俩用式
3.9 | 精度调节
3.9.1 | 氧气浓度调节精度 | 可手动设置，分别为1%，2%，5%，10%
3.9.2 | 笑气浓度调节精度 | 可手动设置，分别为1%，2%，5%，10%
3.1 | 软件管理功能
·3.10.1 | 计费功能 | 按总流量收费/按单一气体流量收费/按时间收费
3.10.2 | 患者信息管理功能 | 具备
3.10.3 | 自定义镇痛模式 | 可自定义≥10组操作模式
*3.11 | 气瓶存放部位 | 气瓶不外露
3.12 | 血氧监测功能 | 具备
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 笑气镇静设备一套，废气排放系统1套，呼吸袋1只，专用软件一套，面罩型输氧管40套、鼻管型输氧管20套
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 笑气镇静设备 |  | 设备项目编号： / | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量：
1 | 输氧管（鼻管型L软管） | 无 | 1560套
2 | 输氧管（面罩型M软管） | 无 | 1560套
3 | 输氧管（面罩型S软管） | 无 | 1560套
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。