## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 300
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于重症监护病房及普通病房的新生儿、儿童、成人所有患者呼吸支持和治疗
*2 | 资质认证 | 具有CFDA，FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 呼吸机类型 | 气动电控型呼吸机
*3.2 | 通气模式 | 容量控制通气
压力控制通气
同步间歇指令通气
压力支持通气
压力调节容量保障通气
双水平正压通气
气道压力释放通气
闭环通气(PAV+或ASV或SmartCare或NAVA或AVM或AMV）
无创通气（NIV-ST或新生儿经鼻CPAP）
*3.3 | 潮气量 | 2ml-2000ml
·3.4 | 高流量流量范围 | 2L/min-80L/min
3.5 | 内置电池 | 4小时以上
·3.6 | 辅助功能 | (一体式)药物雾化
(一体式)高流量氧疗
3.7 | 监测参数 | 吸气阻力
静态顺应性
呼气时间常数
AutoPEEP
PTP或呼吸功
P0.1
3.8 | 自动肺视图 | 通过图形显示了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态
3.9 | 脱机指示窗 | 组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机
*3.10 | 操作界面 | 中文操作，彩色触摸大屏幕，≥15英寸
·3.11 | 呼气触发灵敏度 | 吸气峰流速的1%～70%可调
3.12 | 气源要求 | 可连接高压氧源和低压氧源
3.13 | 呼吸图形，呼吸向量环 | 压力-时间， 容量-时间， 流量-时间曲线
压力-容量环，压力-流量环，容量-流量环
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示：分级显示，可回顾显示报警事件
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（本包） | 主机10台，一体化台车10辆，分体湿化器10台，备用气源或压缩机10个，顺磁氧传感器或超声传感器10个，二氧化碳模块5个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 修改项目
调整前 |  |  | 调整后
*1 | 基本要求 | 适用于重症监护病房及普通病房的新生儿、儿童、成人所有患者呼吸支持和治疗 | *1 | 基本要求 | 适用于重症监护病房及普通病房的新生儿、儿童、成人所有患者呼吸支持和治疗
*2 | 资质认证 | 具有CFDA、FDA或CE认证 | *2 | 资质认证 | 具有CFDA、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数 |  | 3 | 技术和性能参数
·3.1 | 呼吸机类型 | 电动电控型有创/无创呼吸机 | *3.1 | 呼吸机类型 | 气动电控型呼吸机
*3.2 | 通气模式 | 容量控制通气 | *3.2 | 通气模式 | 容量控制通气
|  | 压力控制通气 |  |  | 压力控制通气
|  | 同步间歇指令通气 |  |  | 同步间歇指令通气
|  | 压力支持通气 |  |  | 压力支持通气
|  | 压力调节容量保障通气 |  |  | 压力调节容量保障通气
|  | 双水平正压通气 |  |  | 双水平正压通气
|  | 气道压力释放通气 |  |  | 气道压力释放通气
|  | 闭环通气(PAV+或ASV或SmartCare或NAVA或AVM) |  |  | 闭环通气(PAV+或ASV或SmartCare或NAVA或AVM或AMV)
|  | 无创通气（NIV-ST和新生儿经鼻CPAP） |  |  | 无创通气（NIV-ST或新生儿经鼻CPAP）
*3.3 | 潮气量 | 2-2000ml | *3.3 | 潮气量 | 2-2000ml
3.4 | 峰值流速 | 0-250升/分钟及以上 | ·3.4 | 高流量流量范围 | 2-80L/min
3.5 | 内置电池 | 4小时以上 | 3.5 | 内置电池 | 4小时以上
|  | (一体式)药物雾化 |  |  | (一体式)药物雾化
*3.6 | 辅助功能 |  | ·3.6 | 辅助功能
|  | (一体式)高流量氧疗 |  |  | (一体式)高流量氧疗
*3.7 | 监测参数 | 吸气阻力 | 3.7 | 监测参数 | 吸气阻力
|  | 静态顺应性 |  |  | 静态顺应性
|  | 呼气时间常数 |  |  | 呼气时间常数
|  | AutoPEEP |  |  | AutoPEEP
|  | 压力时间乘积 |  |  | PTP或呼吸功
|  | P0.1 |  |  | P0.1
3.8 | 自动肺视图 | 通过图形显示了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态 | 3.8 | 自动肺视图 | 通过图形显示了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态
3.9 | 脱机指示窗 | 组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机 | 3.9 | 脱机指示窗 | 组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机
3.1 | 操作界面 | 中文操作，彩色触摸大屏幕 | *3.10 | 操作界面 | 中文操作，彩色触摸大屏幕，≥15英寸
|  |  | ·3.11 | 呼气触发灵敏度 | 吸气峰流速的1%～70%可调
3.11 | 气源要求 | 可连接高压氧源和低压氧源 | 3.12 | 气源要求 | 可连接高压氧源和低压氧源
3.12 | 呼吸图形，呼吸向量环 | 压力-时间， 容量-时间， 流量-时间曲线 | 3.13 | 呼吸图形，呼吸向量环 | 压力-时间， 容量-时间， 流量-时间曲线
|  | 压力-容量环，压力-流量环，容量-流量环 |  |  | 压力-容量环，压力-流量环，容量-流量环
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示：分级显示，可回顾显示报警事件 | 3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示：分级显示，可回顾显示报警事件
4 | 设备不良事件情况 | 如有厂家自报 | 4 | 设备不良事件情况 | 如有厂家自报
5 | 配置需求 | 对设备软件、硬件等基本要求和特殊需求 | *5 | 配置需求 | 主机，一体化台车，分体湿化器，每台配置备用气源或压缩机1个，每台配置顺磁氧传感器或超声传感器1个，二氧化碳模块：5个。