## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 除颤起搏监护仪 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可对成人、小儿（含婴儿）患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步体外除颤治疗、体外同步心脏复律治疗、并具有心电等生命体征监测功能
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 除颤功能
·3.1.1 | 低能量智能双相截顶波 | 具备
·3.1.2 | 除颤模式 | 手动异步除颤、同步复律，体外自动除颤（AED）
*3.1.3 | 除颤能量 | 最高能量≤300J
3.1.4 | 手动除颤能量 | （1 - 10）、15、20、30、50、70、100、120、150、170、200 焦耳
3.1.5 | 能量误差 | ≤±5%
3.1.6 | 可达到最高能量时间 | ≤6s
3.1.7 | 除颤电极板类型 | 成人/儿童一体化，具备病人接触指示
3.1.8 | 除颤手柄按键功能 | 充电，放电
3.1.9 | 同步除颤功能 | 具备，且在心电图上有放电位置的标示
3.2 | 监护功能
*3.2.1 | 心电 | 具备
3.2.2 | 心电导联 | 三导联心电监护功能，可升级到五导联心电监护
3.2.3 | 心电分析、报警功能 | 可识别9种常见的心率/心律失常报警
3.2.4 | 标记事件功能 | 具备
3.2.5 | 生命体征趋势回顾功能 | 具备
3.3 | 其它参数
3.3.1 | 显示屏尺寸 | ≤7寸彩色显示屏
3.3.2 | 操作界面语言 | 中文
3.4.3 | 电池充放电次数 | ≥100次最全能量充电/电击
3.4.4 | 电池 | 可充电锂电池，具备电池容量状态指示
3.4.5 | 打印功能 | 自动打印除颤记录，实时或延迟10秒打印主要ECG 导联和第二波形，附带事件注释和测量值
3.4.6 | 防水防尘级别 | ≥IPX4
*3.4.7 | 自检 | 主机具备关机自检功能，具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间
3.5 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示：电池电量报警，极板安装报警，心电导联线报警，机器故障报警
*4 | 配置需求 | 除颤器主机、多功能除颤极板（成人、儿童二合一）、多功能除颤电缆、心电导联线、电源线、电池
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。