## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高清鼻咽喉镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于医疗单位对鼻咽喉部位的检查、诊断提供影像
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 工作长度 | ≥360mm
·3.2 | 插入部外径 | ≤3.0mm
3.3 | 弯曲角度 | 上弯≥130°，下弯≥130°
3.4 | 景深 | 3-50mm
3.5 | 视场角 | ≥90
3.6 | 成像技术 | 应采用电子成像技术
3.7 | 调光照明 | ≥5级亮度的照明调光
3.7 | 防水等级 | 插入部防水等级≥IPX7
·3.9 | 无线传输 | 应具备无线传输功能
3.10 | 分辨率 | ≥1280*800
3.11 | 触摸屏 | 应具备电容触摸屏，支持双指缩放
3.12 | 拍照录像 | 应具备拍照录像功能
3.13 | 内置电池工作时间 | ≥180分钟
3.14 | 储存卡 | ≥8G
3.15 | 视频输出 | 具有高画质显示，有HDMI等输出接口，需可外接显示器
3.16 | 报警及安全指标 | 设备应具备指标异常提示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家需自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 可实现数据保存及外接传输
4.2 | 硬件 | 主控主机一台、电子鼻咽喉镜一条、图文系统一套、台车一台
4.3 | 器械 | 无
4.4 | 配件耗材 | 手柄密封防水盖、测漏器
6 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求、设备安全运行时的温湿度、气压要求、水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 三家参数
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年X月XX日
设备名称 | 电子鼻咽喉内窥镜系统 |  | 总数量（台/套） | 一套 | 预算总金额（万元） | 35万元
需求单位 信息 | 使用科室(1) 解放军总医院（京东医疗区）耳鼻喉科 |  | 数量（台）1 | 项目编号（或预算编号） | 预算单价（万元） | 联系人： | 联系电话：
| 使用科室(2)（此栏为多科室同类设备合包招标时填写） |  | 数量（台） | 项目编号（或预算编号） | 预算单价（万元） | 联系人： | 联系电话：
医工部门 信息 | 联系人： |  |  | 联系电话:
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 是否需要量化评审 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于医疗单位对鼻咽喉部位的检查、诊断提供影像 | [5 empty] | 用于医疗单位对鼻咽喉部位的检查、诊断提供影像
*2 | 资质认证 | 医疗器械注册证使用范围需明确用于鼻咽喉部位的检查诊断提供影像
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 工作长度 | ≥360mm
·3.2 | 插入部外径 | ≤2.0mm，是不是写个≤3.0
3.3 | 弯曲角度 | 上弯≥130°，下弯≥130°
3.4 | 景深 | 3-200mm
3.5 | 视场角 | ≥120°
3.6 | 成像技术 | 应采用电子成像技术
3.7 | 调光照明 | ≥5级亮度的照明调光
3.8 | 防水等级 | 插入部防水等级≥IPX7
·3.9 | 无线传输 | 具备无线传输功能
·3.10 | 多点通讯 | 具备多点通讯，无线接收端≥8个
3.11 | 分辨率 | 1280*800
3.12 | 触摸屏 | 电容触摸屏，支持双指缩放
3.13 | 拍照录像 | 具备拍照录像功能
3.14 | 内置电池工作时间 | ≥240分钟
3.15 | 储存卡 | ≥8G
3.16 | 视频输出 | 具有高画质HDMI输出，需可外接显示器
3.17 | 报警及安全指标 | 设备应具备指标异常提示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家需自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 色彩还原能力≥4级，可通过U盘、WIFI联网升级
4.2 | 硬件 | 主控主机一台、无线视频发射器一对、电子鼻咽喉镜一条、台车一台
4.3 | 器械 | 无
4.4 | 配件耗材 | 手柄密封防水盖一个、测漏器一个
5 | 配套试剂耗材 | 无
5.1 | 配套性要求 | 无配套耗材 |  |  |  | 开放耗材加分
*5.2 | 耗材明细及价格 | 无配套耗材
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 | 设备安全运行时的温度范围+5℃至+40℃、湿度范围30%至80%，无气压要求，无水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 零配件保证供应时长不低于十年
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的专用检测工具，提供产品操作手册
·8.9 | 培训 | 提供使用培训
8.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
采购方式 建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
使用科室 确认 | 使用科室人员签字： |  |  |  | 科室负责人签字：
技术部门 确认 | 参数拟制人员签字： |  |  |  | 科室负责人签字：
医学中心（医疗区）卫勤机关审核 （盖章）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。