## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 科研用小动物超声机 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额：356万元 | 最高限价：341万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于大鼠、小鼠等模式动物，应用于心血管模型、肿瘤模型等多种动物模型疾病的研究。可以对心脏、肝脏、腹部脏器以及关节等多种器官的结构和功能成像。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 主机 | 集高频超声成像、定量和培训于一体的可移动台车及超声系统；
2.2 | 成像技术 | 系统提供 HD高清成像技术，包括散斑抑制与空间复合；
2.3 | 频率 | 可以连接小动物专用电子线阵探头，主机频率最高≥70MHz；
*2.4 | 采集帧频 | 主机采集实时帧频≥1500频/秒，以适应大/小鼠快速心率的要求；
2.5 | ADC分辨率 | 10-12 bits；
2.6 | 生理信息 | 配合生理监控系统实时同步提供小动物的生理信息，如：心电图、血压、体温、呼吸等；
·2.7 | 换能器 | 三个独立可操作的换能器端口，并可以在系统上一键切换；
*2.8 | 架构 | 可升级为开放式设置架构，实现平面波成像和波束形成算法的开发；
2.9 | 传输通道数 | 传输通道≥128；
2.1 | 接收通道数 | 接收通道≥64；
2.11 | 采样率 | 48/96/192 MHz
2.12 | 接口 | 包含：Tx Trig，Trig in，Trig out；
2.13 | 数据导出格式 | 包含：DICOM1, avi, tiff, bmp, gif, csv, mp4；
3 | 探头
3.1 | 成像类型 | 技术类型：要求探头必须采用电子成像技术，包括电子线阵、电子凸阵或相控电子扇扫等；
·3.2 | 探头 | 探头由≥256个独立晶元组成，可实现≥500帧/秒以上的小动物扫描，无需超声导膜更换，无需注水；
3.3 | 成像焦点 | 要求匹配的所有探头均可实现电子式聚焦，且所有焦点位置可调，以满足对超声成像高清晰均匀性的要求；
*3.4 | 带宽频率 | 小鼠宽频变频电子探头，带宽频率范围（20-46）MHz；
·3.5 | 中心频率 | 成像中心频率≥30MHz；
3.6 | 分辨率 | 轴向分辨率≤50μm；
4 | 成像及分析软件
4.1 | 图像处理 | 专用于小动物的测量和计算，图像可回放、获取及演示；
4.2 | B型超声分析模块 | 高速帧频进行超声扫描，实现高分辨率下心脏或肿瘤二维方向上的解剖结构成像；可进行心脏辛普森测量并对心脏左心室测量（射血分数、缩短分数、心输出量、每搏输出量、面积变化率等参数获取），同时还可以在B超结构成像中，进行二维面积、直径、时间测量；
4.3 | 左心室参数 | 可进行心脏辛普森测量并对心脏左心室测量，获取射血分数、缩短分数、心输出量、每搏输出量、面积变化率等参数；
·4.4 | M型超声分析模块 | M型超声分析模块，高速帧频进行单线型超声扫描，实现高分辨率≤50μm下心脏一维切线方向上的心血管功能测量和分析；
4.5 | 脱机分析软件 | 支持在个人电脑上实现超声影像数据的全部处理、图像分析、测量和注释等功能；
*4.6 | 小鼠宽频探头 | 小鼠宽频变频电子探头，频率范围20-46MHz，成像中心频率≥30MHz，轴向分辨率≤50μm；
·4.7 | 大鼠宽频探头 | 大鼠宽频变频电子探头，频率范围15-29MHz，成像中心频率≥20MHz，轴向分辨率≤75μm；
·4.8 | 脉冲多普勒模块 | 脉冲多普勒采样频率范围涵盖：10kHz-125kHz，最高可测血流速度达到6m/s；
·4.9 | 彩色多普勒功能模块 | 快速直观显示血流的二维平面分布状态，准确分辨区域内血流方向/平均流速并进行伪色处理，快速显示出血流的性质和流速在心脏、血管内的分布；
4.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
5 | 配置需求
5.1 | 软件 | 成像及分析软件一套
·5.2 | 硬件 | 超高频小动物超声成像主机一台、小鼠宽频变频电子探头一把、大鼠宽频变频电子探头一把
6 | 安装要求 | 设备使用条件为220V±10%，50Hz±1Hz
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 þ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | 此项为*号关键指标
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。