## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 核磁高压注射器 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 56
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在MRI增强中，通过经皮穿刺进入血管或经人体原有孔道，将造影剂注射到检查部位，可以对病变部位进行诊断性造影与治疗。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电池和可持续交流供电两种方式 | 在电池和不间断充电器间（iCBC）灵活切换，充电器可以在检查室或操作室内灵活安装
3.2 | 电池电量显示 | 主屏幕可显示电池电量
3.3 | 开机自检 | 开机检测系统状态，显示错误代码
3.4 | 规格 | 双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射
*3.5 | 双马达 | 可同时电动吸药、排气
3.6 | 空气检测提示键 | 按下空气检测确认键前，不能开始注射
3.7 | 推杆自动回缩 | 可在任何位置卸下针筒
3.8 | 针筒A | (0.5-65)ml
3.9 | 针筒B | (1-115)ml
3.10 | 流速 | (0.01-10)毫升/秒；3.1毫升/秒以上，0.1毫升/秒可调
*3.11 | 压力范围 | ≤300PSI
3.12 | 扫描、注射延时 | (1-300)s
3.13 | 暂停时相 | (1-900)s
3.14 | 注射时相 | ≥5相，可以任意选择对比剂、盐水、保持或暂停
3.15 | 注射历史信息保存 | ≥20个
3.16 | 存储方案 | ≥20个
*3.17 | KVO保持静脉开放 | 集成式KVO（保持静脉开放）功能，KVO可自动开关
3.18 | 秒表功能 | 显示注射开始后的时间
3.19 | 针筒A | 非封闭式耗材
*3.20 | 针筒B | 非封闭式耗材
3.21 | 连接管 | T型连接管带单向阀
3.22 | 标准安装方式 | T型连接管带单向阀
*4 | 配置需求 | 1.显示控制系统 2.注射头控制系统（非无线设计） 3.遥控手柄及固定 4.光纤电缆 5.充电电池 6.集成不间断电池充电器 7.包装组件 8.穿透板
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R开放耗材 £封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。