## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创脑氧监测仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 | ResMed S9 VPAP ST-A | 万曼 VENTI motion 2 | 飞利浦
*1 | 基本要求 | 主要用于实时无损地监测患者脑组织及肌肉组织血氧水平，及时发现组织灌注水平的变化，提示临床干预，以预防和改善大脑或其他器官组织的缺血缺氧状态
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证 | 具备CFDA（NMPA）、FDA和CE认证 | 具备CFDA（NMPA）、FDA和CE认证 | 具备CFDA（NMPA）、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | CPAP 模式、S模式、S/T模式、T模式、IVAPS、PAC 混合模式：IVAPS（智能肺泡通气量保证压力支持） | CPAP、S、T、ST、TA
3.1 | 显示屏 | ≥10英寸 | 具有多种触发模式。 | 具有多种触发模式。 | 具有多种触发模式。 |  | IPAP 4-30 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，CPAP 4-20 cm H2O | IPAP6-40hpa，EPAP4-20hpa，CPAP4-20hpa
3.2 | 适用人群 | 成人、儿童、新生儿 | 具备，至少包括：PATTERN、PEAK、AFIB模式 | 具备，至少包括：PATTERN、PEAK、AFIB模式 | 具备，至少包括：PATTERN、PEAK、AFIB模式 |  | 4-30cmH2O | 6-40cmH2O | 4-30 cmH2O；
3.3 | 仪器通道数 | ≥2通道，可同屏显示≥2个部位的rSO2读数以及趋势变化通道数量，可扩展至4通道 | 具备 | 具备 | 具备 |  | 2-25cmH2O | 4-20cmH2O | 4-25 cmH2O
·3.3.1 | 通道标记 | 不同颜色和数字标记不同通道编号 |  |  |  |  | 4-20cmH2O | 4-20cmH2O | 4-20 cmH2O
3.4 | 监测范围 | (15-95)% |  |  |  |  | 190-900 毫秒（50毫秒一增量） | 6档可调 | 0.1-0.6秒可调
3.5 | 传感器测量精度 | ±1%
3.6 | 刷新频率 | ≤5秒／次 |  |  |  |  | OFF-45分钟（5分钟一增量） | 0-30min，6档可调 | 0-45
3.7 | 最小数据采集间隔 | ≤5秒／次
3.8 | 基准线标定功能 | 具备基准线标定功能
·3.9 | 评估功能 | 具备局部氧饱和度丢失严重程度评估功能，用于评估术中累计氧饱和度丢失严重程度 |  |  |  |  | Apnea报警，大量漏气、无排气孔面罩、分钟通气量低、呼吸暂停、血氧低、电源故障、管路阻塞、管路断开、湿化器打开、系统故障 | 高压、低压、漏气、低潮气量、断电、温度过高、管道脱落、机械故障等，并显示和记录各报警时间的类型、发生时间和持续时间
·3.10 | 扫描时间 | 具备≥6种时间范围可选，方便长期或短期数据趋势观察 |  |  |  |  | 可选分体式湿滑器，也可选H5i一体化加温湿化器，一体式湿化器即可用于普通管路有可用于加温管路 ClimateControl功能 | 一体化恒温湿化器，温度1-6档可调
·3.11 | 信号质量指示 | 具备信号质量指示功能，显示每个通道的局部氧饱和度值测定的信号强度和稳定性 |  |  |  |  | 0-4000ml | 160-3000ml | 200ml 至 1900ml
3.12 | 趋势线平均 | 可显示过去一个小时局部氧饱和度值的滚动平均值
3.13 | 事件标记 | 任意时间都可进行标记，具备≥160种事件标记
3.14 | 存储 | 可直接通过外部USB2.0存储，系统记录存储≥24小时病例数据，≥3种USB储存率可选 | 内置可充电电池，使用时间≥2小时 | 内置可充电电池，使用时间≥2小时 | 内置可充电电池，使用时间≥2小时
*4 | 配置要求 | 每台套
4.1 | 主机及相关附件 | ≥1套
*5 | 配套医用试剂耗材 | 具体用量详见附件
*6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。