## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气垫翻身电动监护病床 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 200
需求单位 信息 | 第六医学中心 呼吸与危重症医学科 | 数量：2（台） | 项目编号 （或预算编号） 2023-06YL-A37 | 预算单价（万元） 40 | 联系人：韩志海 | 联系电话：18600310135
| 第六医学中心 心血管病医学部/心外科 | 数量：2（台） | 项目编号 （或预算编号） 2023-06YL-A83 | 预算单价（万元） 40 | 联系人：曹秀艳 | 联系电话：13581594758
| 第六医学中心 重症医学科 | 数量：1（台） | 项目编号 （或预算编号） 2023-06YL-AB1 | 预算单价（万元） 40 | 联系人：李大伟 | 联系电话：18600310697
医工部门 信息 | 联系人：朱佳琦 |  |  | 联系电话：18701043122
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 气垫翻身电动监护病床具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏，有一键式座椅位和电动床体延长
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 床体参数 | 长度≥2200mm，可延长至≥2480mm，宽度≥1016mm，升降范围（臀部床段外缘顶部到地面之间的距离）最高≥820mm，最低≤380mm
*3.2 | 倾斜角度 | 头部倾斜角度0°-65°，股部和小腿部倾角≤30°
3.3 | 安全负重 | ≥295kg
3.4 | 一键式离床椅位 | 一键式将床头抬高角度、放平腿部区域并将充气床垫的膝部床段充气，操作按键位于护栏两侧液晶操作屏，具有方便病人下床功能
·3.5 | 足部床段伸缩 | 足部床段可电动伸缩≥300mm。床垫足部可随床体缩进及延长，操作按键位于护栏两侧液晶操作屏
3.6 | 床板 | 具有背板、坐板、大腿板、足板，背部床板抬升的同时向后移动，有防止患者向床尾端滑动的能力
3.7 | 内置式体重秤功能 | 具有历史记录、清零/去皮操作功能，可自动计算当前体重和历史体重差值
3.8 | 离床报警 | 三种模式离床报警：起身、坐起、离床，中文语音提示和彩色操作界面图示报警
·3.9 | 床头30°角度限制操作 | 可设置床头不得低于30°，到达30°时床头不再下降，并在液晶屏提示和发出声音提示
·3.10 | 语音提示 | 可对离床报警，刹车未设置，床下障碍物监测进行语音报警提示。可选择中文普通话语音和英文语音
·3.11 | 护栏内置灯光 | 两侧头部护栏把手具有灯光设置，可在夜间让离床患者容易找到病床扶手，患者返回后15分钟自动熄灭
3.12 | 护栏内置操作面板 | 头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板、USB接口及物品储物区
·3.13 | 病床安全状态投影 | 护栏、离床信息、病床高低位等安全提示，以图形及颜色变换投影至地面形式提示安全
3.14 | 床垫部分
3.14.1 | 内置式设计 | 由管道与床主体相连接，无外置主机、电源线、气管
3.14.2 | 气垫具备辅助翻身功能 | 可设置左侧和右侧翻身，到达最大角度后可持续≥15分钟
·3.15 | 可升级联网功能 | 升级联网后可通过护士站监测病床高低，护栏，角度，患者体重，报警等信息
*4 | 配置需求（每台套） | 气垫翻身电动监护病床 1个，分体式护栏 4个，CPR手柄 1个，床垫X线套 1个，内置式体重秤 1个 ，床头/床尾板各1个，内置式大气垫1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。