## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 3D打印系统由打印机和后处理单元以及配套软件组成，3D打印机采用DLP数字光处理技术对光固化树脂快速打印成形，并通过一体化的后处理单元全自动完成清洗、干燥、最终光固化过程，多种树脂材料可选择，满足口腔临床和技工室多种适应症需求。
*2 | 资质认证 | 具备CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 3D打印机
3.1.1 | 技术原理 | DLP数字光处理打印技术
3.1.2 | 波长 | 400±30 nm
3.1.3 | 投影仪分辨率 | ≥1920 x 1080
3.1.4 | 像素大小 | ≤75µm
*3.1.5 | 打印体积（宽*高*深） | ≥130 x 75 x 75 mm
·3.1.6 | 材料识别 | 材料单元和材料盒都支持RFID无线射频识别，可被打印机自动识别并配对
*3.1.7 | 控制面板 | ≥7英寸彩色触摸屏
3.2 | 后处理单元
·3.2.1 | 控制 | 一键开启全自动清洗、干燥、光固化后处理过程，无需人工操作，后处理全程与打印工件无接触
3.2.3 | 清洗箱 | ≥1个
3.2.4 | 氮气接口 | 具备，为终固化提供氮气环境，保障表面树脂固化效果
3.2.5 | 控制面板 | ≥7英寸彩色触摸屏显示清洗箱状态，清洗剂使用寿命，监测液位水平
3.3 | 配套设计软件
3.3.1 | 整体要求 | 开放式中文操作界面
·3.3.2 | 微笑设计 | 具备，可将患者2维微笑照片导入，进行3维预览进行设计，根据患者个性化口角，笑线设计前牙的美学修复
3.3.3 | 虚拟合架功能 | 具备虚拟合架功能
3.3.4 | 个性化回切设计 | 具备个性化回切设计
3.3.5 | 修复体邻面及咬合接触自动调整 | 具备修复体邻面及咬合接触自动调整功能
3.3.6 | 导入模型数据 | 导入第三方STL模型数据进行设计
3.3.7 | 导出模型数据 | 导出STL模型数据，和修复体数据
3.4 | 排版软件
3.4.1 | 控制 | 软件可同时控制打印机及后处理单元
3.4.2 | 自动排版 | 自动排版模式，支持打印质量、打印平台空间。可根据不同的排版模式，一键自动放置打印对象位置，并可手动调整
3.4.3 | 支撑结构的设计 | 支持自动放置支撑结构，并可手动添加、删除、修改
*4 | 配置需求 | 1.3D打印机1台 2.后处理设备1台 3.设计软件1套 4.排版软件1套 5.说明书及技术资料1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | 导板光固化树脂 |  | 60kg
2 | 模型光固化树脂 |  | 150kg
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。