## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
·1 | 基本要求 | 通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，用于口腔修复、正畸及种植治疗的手术规划等，拥有无牙颌和金属扫描能力
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）、FDA、CE
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 颜色效果 | 真彩扫描
·3.2 | 连接方式 | 无线或有线连接
3.3 | 扫描功能 | 能识别静态或移动中不需要的颊、舌和唇粘膜等软组织并自动去除。
3.3.1 | 取像景深 | ≥10mm
3.3.2 | 扫描效果 | 能识别静态或移动中不需要的颊、舌和唇粘膜等软组织并自动去除
·3.3.3 | 扫描精度 | 单颗牙≤10μm
3.4 | 管理及应用 | 软件具有患者病例管理功能，同时采用C/S结构，可在扫描完成后，通过局域网自动共享至不同电脑进行后期检查、测量、设计等工作。支持10台以上的客户端同时访问服务器电脑，可以不间断的连续进行下一次扫描
3.5 | 防雾方式 | 扫描头具备加热功能
·3.6 | 防交叉感染 | 可远程操控，按住扫描枪按钮，通过转动扫描枪即可完成工作流程步骤切换和模型旋转观察。
3.7 | 扫描能力 | 可以扫描可摘活动义齿、无牙颌、多颗种植体等复杂案例
·3.8 | 扫描仪重量 | 扫描仪重量≤400g
*3.9 | 附属软件功能 | 至少免费提供正畸模拟功能和微笑设计软件模块，在正畸治疗过程中快速模拟治疗方案，同时为美学区患者展示微笑设计效果
*3.10 | 文件格式 | 开放式数据，可导出至少STL、PLY和3oxz等三种格式，充分兼容市面各品牌的设计软件和分析软件。
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况。
*4 | 配置需求 | 牙科数字印模仪1套、配套电脑及软件1套、≥3个扫描头
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。