## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉监护仪 |  | 总数量 （台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于麻醉手术患者的生命体征监护。适用于成人、小儿和新生儿。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机 | 模块化、插件式监护仪
*3.1.1 | 显示屏 | ≥15寸彩色显示触控屏
3.1.2 | 通道数量 | 同屏显示波形通道数据≥12
*3.2 | 可监测参数 | 心电、心率、脉率、Masimo血氧、无创血压、双有创压力、阻抗呼吸、双体温，并可支持升级气体监测模块（麻醉气体）、肌松模块、麻醉深度模块。
3.3 | 心电监测 | 支持≥5导心电监护
·3.3.1 | 心电附件 | 标配抗干扰心电电缆线，支持注册证上的新生儿心电附件
·3.3.2 | 同屏显示 | 支持同屏显示实时12导联心电图，可自动生成12导心电报告。
·3.4 | 同步多导联心律失常分析 | 可同时对≥4道ECG心电导联进行分析。
3.5 | 心率测量范围 | ≥（20-200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
3.6 | 心律失常分析 | ≥16种
3.7 | 血氧饱和度监测 | ≥（70-100）%，最大误差±2%
3.8 | 脉博监测 | ≥（30-200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
3.9 | 无创血压监测
3.9.1 | 测量模式 | ≥3种，至少包含手动、自动、STAT模式
3.9.2 | 静态压力测量范围 | ≥（20-290）mmHg，最大误差±5mmHg
3.9.3 | 自动测量周期 | 自动测理周期范围（1分钟-2小时）
3.10 | 呼吸监测
3.10.1 | 呼吸频率范围 | ≥（0-120）次/分钟，最大误差±3次/分钟
3.10.2 | 呼吸暂停报警 | 呼吸暂停报警10至40秒
3.11 | 有创压力监测 | 标配双有创压力监测功能
3.12 | 灌注指数监测 | （0.02-20）%,可监测PPV和SPV
3.13 | 数据存储及回顾分析功能 | 具备
3.14 | 电池 | 标配锂电池，续航时间≥2小时
3.15 | 临床评分系统 | 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS(英国早期预警评分），可支持定时自动早期预警评分功能
3.16 | 报警及安全指标 | 声、光、色三级报警，多种报警限设置方式
*3.17 | 全功能麻醉气体模块 | 升级配备≥4台全功能麻醉气体模块
*4 | 配置要求
4.1 | 主机及测量附件 | ≥4套 | ≥4套
4.2 | 双有创压力模块 | ≥4套 | ≥4套
4.3 | 全功能麻醉气体模块 | ≥4套 | ≥4套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。