## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 第二代基因测序仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 支持测序应用包括：无创产前检测（NIPT）、胚胎植入前的筛查与诊断（PGS/PGD）、染色体微缺失微重复检测（CNV-seq）、肿瘤靶向药物筛选、单基因病筛查、靶向测序、甲基化测序、基因表达谱测序、全外显子组测序、全基因组测序
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 测序原理 | 边合成边测序（SBS测序）原理 | 边合成边测序（SBS测序）原理 | 边合成边测序（SBS测序）原理 | 边合成边测序（SBS测序）原理
3.2 | 测序长度 | 可进行双端测序，最大测序长度≥300bp | 可进行双端测序，最大测序长度不低于300bp | 可进行双端测序，最大测序长度不低于300bp | 可进行双端测序，最大测序长度不低于300bp
3.3 | 高通量模式 | 每次运行可生成≥400M条片段序列（Reads）≥100G碱基数据 | 高通量模式：每次运行至少可生成400M条片段序列（Reads）100G碱基数据； | 高通量模式：每次运行至少可生成400M条片段序列（Reads）100G碱基数据； | 高通量模式：每次运行至少可生成400M条片段序列（Reads）100G碱基数据；
3.4 | 中通量模式 | 每次运行可生成≥130M条片段序列（Reads）≥40G碱基数据
3.5 | 测序过程自动化 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备。 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备。 | 测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成，无需其他额外设备。
3.6 | 测序质量 | 使用标准文库PE150≥75%数据高于Q30 | 以Q30为测序质量标准，80%以上的碱基比例达到Q30 | 以Q30为测序质量标准，80%以上的碱基比例达到Q30 | 以Q30为测序质量标准，80%以上的碱基比例达到Q30
3.7 | 测序速度 | PE150测序时间≤30小时 | 从样本制备到数据产出时间不超过24小时 | 从样本制备到数据产出时间不超过24小时 | 从样本制备到数据产出时间不超过24小时
3.8 | 测序通量 | （24-96）样本/run
3.9 | 序列读长 | SE75、PE75、PE150 bp可选，且有成熟试剂盒已获药监局批准可用于临床
3.10 | 测序能力 | 可连续读取8个以上单个重复碱基序列信息
3.11 | 报警及安全指标 | 测序失败或中断等故障情况下具备声光报警提示
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套操作、分析软件1套
4.2 | 硬件 | 主机1台， 数据分析服务器1台
4.3 | 配件耗材 | 调试试用试剂1套
5 | 安装要求 | 主机须放在稳固、水平的工作台面上，避免阳光直射，避免靠近加热设备； 离周围物体或墙壁至少要有15cm，以便主机的散热和通风；主机必须接在符合安规标准的三芯接地插座上，电压为220V（50Hz）
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。