## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 86
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 器械类适用于软、硬式内镜（宫腔镜、腹腔镜等）镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、冷疗探子、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、纤维和附件电子设备和导线、金属器械、玻璃器皿等灭菌。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA（或CE）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | 具备，彩色触摸屏，可显示：温度、压力、灭菌时间、循环模式、过程阶段、报警信息等参数
3.2 | 灭菌方法 | 过氧化氢低温等离子体灭菌技术。不能对其他设备以及受其他设备的电磁干扰
3.3 | 灭菌剂 | 过氧化氢灭菌剂
*3.4 | 注液方式 | 采用卡匣式加注
3.5 | 灭菌周期 | ≤55分钟
3.6 | 操作界面 | 全中文显示
·3.7 | 过氧化氢自动提纯功能 | 具备，过氧化氢提纯后浓度≥95%，提供省级以上（含省级）疾控中心出具的检测报告
·3.8 | 灭菌模式 | 具备标准模式（可用于管腔和非管腔器械的灭菌）、软镜模式（可用于≥2条软镜的灭菌）、快速模式（可用于少量物品的表面灭菌）、干燥模式 （可用于干燥管腔器械）
·3.9 | 灭菌循环温度 | 45℃-55℃
*3.10 | 灭菌腔体 | 全金属方形腔体
3.11 | 灭菌记录 | 电脑打印注液量、压力数值、运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等
·3.12 | 过氧化氢过滤器 | 具备排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度<0.6mg/m3，提供省级以上（含省级）疾控中心机构出具的检测报告
·3.13 | 灭菌舱门 | 自动升降，防夹手，具有脚感应自动开门装置
*3.14 | 灭菌极限 | 对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的省级以上（含省级）疾控中心机构出具的检测报告
*3.15 | 容积 | ≥150L
3.15 | 报警及安全指标 | 具备压力、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量的监测报警
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 2套，每套包括：主机1台,生物培养箱1个,不锈钢篮筐2个，过氧化氢卡匣5个，生物指示剂15支，生物阅读器2个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。