## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 人工肝 |  |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于体外血液净化，去除血液组分的补充，治疗严重的脓毒症和感染性休克患者
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA、（CE或FDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 持续性血液透析治疗模式 |  | 包括但不限于缓慢连续性超滤、连续性静脉静脉血液滤过、高容量血液滤过、连续性静脉静脉血液透析滤过
·3.2 | 血浆治疗模式 |  | 包括但不限于治疗性血浆置换、双重滤过、血液灌流、血浆灌流、配对血浆滤过吸附
3.3 | 屏幕显示 | 屏幕显示 | 彩色液晶触摸屏，中文操作界面，图文显示操作指引 | 中文操作界面，图文显示操作指引 | 中文操作界面，图文显示操作指引 | 中文操作界面，图文显示操作指引
·3.4 | 泵数 | 泵数 | ≥6个 | ≥6个 | ≥6个 | ≥6个
3.5 | 加温装置 | 加温装置 | 与主机一体化设计 | 与主机一体化设计 | 与主机一体化设计 | 与主机一体化设计
*3.6 | 加温方式 | 加温方式 | 置换液加温（非血液） | 置换液加温（非血液） | 置换液加温（非血液） | 置换液加温（非血液）
3.7 | 温度设定范围 | 温度设定范围 | 满足或优于（35-40）℃ | 35℃-40℃ | 35℃-40℃ | 35℃-40℃
3.8 | 加温准确度 | 精确度 | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃
*3.9 | 称重计 | 重量平衡 | 3个，测量范围（0-12）kg | ≥2个称重计，非平衡系统 | ≥2个称重计，非平衡系统 | ≥2个称重计，非平衡系统
3.10 | 置换液输入方式 | 置换液输入方式 | 前或后稀释 | 前或后稀释 | 前或后稀释 | 前或后稀释
3.11 | 泵的流量范围 | 泵的流量范围
3.11.1 | 血泵 | 血泵 | （0-400）mL/min | ≥0-400ml/min | ≥0-400ml/min | ≥0-400ml/min
*3.11.2 | 置换液泵 | 置换液泵 | （0-7000）mL/h | ≥0-7000ml/h | ≥0-7000ml/h | ≥0-7000ml/h
3.11.3 | 透析液泵 | 透析液泵 | （0-12）L/h | ≥0-12L/h | ≥0-12L/h | ≥0-12L/h
3.11.4 | 肝素泵 | 肝素泵 | （0-15）mL/h | 具备，0-15ml/h | 具备，0-15ml/h | 具备，0-15ml/h
3.12 | 压力监测功能 | 压力监测功能 | 可检测包括但不限于动脉压力、静脉压力、滤器前压力、过滤压力、吸附器前压力、血浆压力，跨膜压力 | 可检测包括但不限于动脉压力、静脉压力、滤器前压力、过滤压力、吸附器前压力、血浆压力，跨膜压力 | 可检测包括但不限于动脉压力、静脉压力、滤器前压力、过滤压力、吸附器前压力、血浆压力，跨膜压力 | 可检测包括但不限于动脉压力、静脉压力、滤器前压力、过滤压力、吸附器前压力、血浆压力，跨膜压力
·3.13 | 压力传感器数量 | 压力传感器数量 | ≥7个 | ≥7个 | ≥7个 | ≥7个
3.14 | 气泡检测方式 | 气泡检测 | 超声波式 | 超声波式 | 超声波式 | 超声波式
3.15 | 气泡检测灵敏度 | 气泡检测灵敏度 | ≥0.1mL的单独气泡 | ≤0.1ml以上 | ≤0.1ml以上 | ≤0.1ml以上
3.16 | 漏血检测 | 漏血检测 | 光学式，检测灵敏度每升透析血液中漏血≥2mL | 光学式 | 光学式 | 光学式
*3.17 | 报警功能 | 气泡检测灵敏度 | 具备动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压、跨膜压监测和独立报警功能 | ≤0.1ml以上 | ≤0.1ml以上 | ≤0.1ml以上
*4 | 配置需求 |  | 主机 1台 ，输液架1个，称重挂钩1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。