## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉机 |  | 总数量 （台/套） | 9 | 预算总金额（万元） | 360
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在手术过程中维护患者的麻醉状态和呼吸状态，确保患者的生命安全。适用范围：成人、儿童、新生儿。(提供产品注册证证明）
*2 | 资质认证 | 具有CFDA、FDA和CE认证
·3 | 呼吸机类型 | 电动电控或气动电控呼吸机
4 | 流量计
4.1 | 流量计类型 | 具备电子流量计
4.2 | 后备机械流量计 | 具备
*5 | 挥发罐可选类型 | 配置一个七氟醚挥发罐，可升级原厂同品牌地氟醚挥发罐，罐位数≥2位
6 | 呼吸机部分
*6.1 | 通气模式 | 容量控制模式、压力控制模式、压力控制通气容量保证模式、同步间歇指令通气模式、后备窒息功能的压力支持通气
6.2 | 通气参数设置范围
·6.2.1 | 潮气量 | （5-1500）ml,最大允许误差≤10%
6.2.2 | 通气频率 | （4-100）次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对最大者）
6.2.3 | 氧浓度 | 21%-100%，最大误差≤5%
·6.2.4 | 最大吸气流速 | ≥120L/min
·6.2.5 | PEEP | 可关闭，（2-30）cmH20
6.2.6 | 呼吸比 | 8：1-1：8
6.3 | 呼吸回路
6.3.1 | 回路类型 | 模块化呼吸回路,所有传感器及连接电缆内置在回路内
·6.3.2 | 消毒方式 | 回路部件可以耐受高温高压消毒
7 | 系统显示与监测
7.1 | 屏幕
*7.1.1 | 屏幕显示 | ≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，中文操作系统,外置可旋转,方便在不同角度观察数据信息
·7.1.2 | 第二状态显示屏 | 具备，可显示气源供应、流量等信息
7.2 | 呼吸参数监测 | 包括但不限于吸入氧、空气流量，呼吸频率，潮气量，分钟通气量、气道压、呼吸比、顺应性、阻力等实时显示
*7.3 | 氧气浓度监测方式 | 具备长效氧电池（非化学类），无需更换氧电池
·7.4 | 肺功能监测 | 具备回路呼吸环监测功能，并提供P-V(压力-容积）环，F-V(流速-容积）环图
8 | 后备电池 | 具备，使用时间≥45min
*9 | 全气体分析模块 | 具备五种气体分析功能
·10 | 挥发罐自检 | 具备挥发罐自检功能，显示并报警。
11 | 报警及安全指标 | 具备生理参数、设备指示异常提示和三级声光报警，包括担不限于氧浓度，二氧化碳浓度、频率、低驱动压、气道压、分钟通气量、窒息等
*12 | 信息传输功能 | 免费与现有手麻系统连接接口
*13 | 配置需求 | 主机1台，台车1，麻醉罐1个，麻醉气体分析模块1，长效氧电池1
14 | 售后条款
*14.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*14.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
14.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
14.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*14.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·14.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·14.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·14.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·14.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
14.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。