## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全血全自动分离机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 应具备自动化、标准化制备分离血液的功能和程序，包括悬浮红细胞、血浆、浓缩血小板、冷沉淀凝血因子等血液品种
2 | 技术和性能参数
2.1 | 血液制品质量标准 | 分离制备的血液制品的质量符合GB 18469—2012《全血及成分血质量要求》
2.2 | 血袋适用范围 | 适用于国内使用的各种二联袋、三联袋、四联袋等多联血袋
·2.3 | 操作界面及按键 | 彩色屏，支持物理按键操作
·2.4 | 每个分离单位界面传感器 | ≥15个
2.5 | 动力来源 | 具备步进电机驱动
·2.6 | 挤压要求 | 主挤压板采用三挤压板技术，母袋挤压板≥3 段，且有中隔板装置
·2.7 | 挂袋方式 | 具备全自动开门垂直悬挂、水平挤压
·2.8 | 主挤压板控速度功能 | 具备上、下挤压板可设定不同速度的功能
·2.9 | 保养液添加方式 | ≥2种，包含自然重力和机械挤压
2.1 | 血袋自动掰塞功能 | 具备
2.11 | 报警及安全指标 | 具备
3 | 配置需求（单台套）
·3.1 | 软件 | 设备管理软件需具备监控分离机设备的功能，并可以以图像化的方式实时显示设备的状态，如待机、运行中、脱机等；设备不采用专业的计算机语言编程，操作人员可根据科室需要自行编写、修改分离程序；每个分离单元可独立选择并应用分离程序
3.2 | 硬件 | 全血全自动分离机主机
4 | 安装要求 | （1）电源：100～240Ｖ，AC 50/60HZ,功率≤240W （2）工作环境温度：15～35℃ （3）相对湿度：35～75％
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。