## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 彩色多普勒超声仪 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 150
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断，具备持续升级能力
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 超声成像平台要求 | 要求所投机型为最新版本并具备持续升级能力
3.2 | 成像功能
3.2.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像
3.2.2 | 血流频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒、高脉冲重复频率多普勒、连续波多普勒
3.2.3 | 智能一键图像优化技术 | 可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像
3.2.4 | 空间复合成像技术 | 同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
3.2.5 | 组织谐波成像技术 | 组织谐波成像技术≥3种，提高二维图像的分辨率
3.2.6 | 心脏组织多普勒成像 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式
3.2.7 | 智能血流跟踪 | 取样框角度偏转可自动跟踪，适应血流显示情况
3.2.8 | 图像放大功能 | 具备
3.2.9 | 宽景成像 | 支持测量功能,电影回放功能，线阵、凸阵、容积探头，具备结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用
·3.2.10 | 可选配弹性成像技术 | 具备囊实性结构鉴别，具备浅表及腔内弹性成像
3.2.11 | 血管内中膜自动测量 | 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置
·3.2.12 | 可选配切割技术 | 可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节并可同屏显示至少25幅图像
3.2.13 | 组织多普勒技术 | 具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具
·3.2.14 | 双屏同步显示 | 液晶触摸屏可与显示器同步显示超声图像
3.2.15 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.3 | 测量和分析
3.3.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式
3.3.2 | 产科辅助测量功能 | 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等
·3.3.3 | 多普勒血流自动测量 | 自动、实时Doppler 频谱波形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析
3.3.4 | 解剖M型 | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量
3.4 | 主机系统
*3.4.1 | 显示器 | ≥21.5英寸，高分辨率彩色显示器
·3.4.2 | 操作液晶触摸屏 | ≥12英寸，可通过滑动触摸屏进行翻页
3.4.3 | 物理通道数 | ≥128通道
3.4.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥500GB
3.4.5 | 输出接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用
3.4.6 | 探头接口 | ≥4个（全激活且相互通用）
·3.4.8 | TGC分段 | ≥8段
·3.4.9 | LGC分段 | ≥8段
·3.4.10 | 系统动态范围 | ≥280dB
3.4.11 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
3.4.12 | 二维最大成像深度 | ≥40cm
·3.4.13 | 线阵探头最大扫描宽度 | ≥50mm
3.4.14 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤5mm/s
3.4.15 | 频谱多普勒取样容积 | 宽度，0.5mm–20mm
·3.4.16 | 频谱多普勒最小测量速度 | PWD: ≤0.25mm/s
3.4.17 | 凸阵成像 | 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥47帧/秒
3.4.18 | 相控阵成像 | 相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒
3.4.19 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥600秒
3.4.20 | 电影回放 | 重现帧数：≥2200
3.5 | 探头规格及要求
3.5.1 | 频率 | 超宽频带探头，最高频率≥12MHz
3.5.2 | 凸阵探头 | 频率范围：（2.0- 6.0 ）MHz
3.5.3 | 线阵探头 | 频率范围：（4.0- 12.0 ）MHz
3.5.4 | 心脏探头 | 频率范围：（2.0- 4.0） MHz
3.5.5 | 腔内探头 | 频率范围：（4.0-9.0）MHz
3.6 | 报警及安全指标 | 超声主机设备具备超温报警指标、异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件，该超声平台再增加新探头时，应用软件应免费升级
4.2 | 硬件 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，根据临床需求提供1支心脏探头、1支腹部探头、1支线阵探头、1支腔内探头
5 | 物联网支持功能 | 可连接内网PACS及体检系统
6 | 安装要求 | 提供全部安装和技术服务
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。