## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | X射线骨密度检测仪 |  | 总数量 | 2 | 预算总金额（万元） | 100
（台/套）
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人体骨密度测定和儿童青少年骨龄测定，采用双能X射线吸收测量法，通过影像增强器、CCD直接数字化进行骨密度、骨龄测定，直接成像无需比对转换 |  |  |  | 不可量化
*2 | 资质认证 | CFDA认证 |  |  |  | 不可量化
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测试项目 | 主机具备骨密度测定、骨龄测定、预测身高等≥3种测试功能 |  |  |  | 不可量化
*3.2 | 一体化设计 | 一体机设计，内置工作站（设备主机、电脑、打印机、推车为一体化设备，非外配）,带万象脚轮移动方便，适用于院内或车载体检使用 |  |  |  | 不可量化
3.3 | 骨密度测试部位 | 前臂尺、桡骨远端之间的最接近点至近端 1/3 处 |  |  |  | 不可量化
·3.3.1 | 骨龄测试部位 | 手掌上半部、下半部及尺、桡骨远端 |  |  |  | 不可量化
3.4 | 测试范围 | 骨密度测定：不同性别的2岁以上人群均可使用，骨龄测定：女性2-17岁，男性2-18岁 |  |  |  | 不可量化
3.5 | 精确性误差 | ≤1% |  |  |  | 可量化
*3.6 | 测试时间 | ≤1秒 |  |  |  | 可量化
3.7 | 放射豁免资质 | 当地省或市生态环境局《放射性同位素与射线装置豁免备案表》 |  |  |  | 不可量化
3.8 | 整机功率 | 450VA±50VA |  |  |  | 不可量化
·3.9 | 焦点位置及其与基准轴的公差 | ≤±1mm |  |  |  | 不可量化
*3.10 | 放射防护 | 免防护，设备内部已做好防护，距设备表面1m处辐射剂量水平为0.11μSv/h,按GBZ 130-2020标准的要求，可不使用带有屏蔽防护的机房。（需提供第三方检测报告）。操作人员更安全，设备外围不需要单独加装防护设备 |  |  |  | 不可量化
·3.11 | 内置一体工作站 | CPU频率≥2.6GHz，内存≥2GB,硬盘≥500GB,显示器≥19英寸，彩色喷墨打印机 |  |  |  | 不可量化
·3.11.1 | 操作距离 | 设备工作时，操作人员和电脑设备距离≤0.5m |  |  |  | 可量化
3.12 | 骨密度测定校准模块 | 采用校准水晶体模块进行测试，测试值数值为体模块数值的±0.05 |  |  |  | 可量化
3.13 | 骨龄测定 | 采用铝梯测试卡进行测试，图像亮度鉴别等级≥3级 |  |  |  | 可量化
3.14 | 骨骼成像 | 采用线对分辨率测试卡进行测试，分辨率≥12P/cm线对 |  |  |  | 可量化
3.15 | 测定剂量条件 | 管电压：≥35 Kv，≤42Kv；管电流：≥0.75，≤2mA |  |  |  | 不可量化
·3.16 | X-线管焦点 | ≤0.3mm，固定阳极 |  |  |  | 可量化
3.17 | 环境温度 | 范围：-10℃～40℃ |  |  |  | 不可量化
·3.18 | 软件功能
3.18.1 | 全中文操作系统 | 具备 |  |  |  | 不可量化
3.18.2 | 数据库 | 系统内置具有中国人的专业测量数据库，骨密度测量数值T值、Z值、BMD、BMC等 |  |  |  | 不可量化
3.18.3 | 骨骼年龄 | 采用CHN计分法得出骨骼年龄，并根据TW2Mark2法预测受试者成年后的身高 |  |  |  | 不可量化
3.18.4 | 病案管理 | 能存储病历，能储存30万份的图文资料 |  |  |  | 可量化
3.18.5 | 测试效率 | 可连续测试≥300人次/日 |  |  |  | 不可量化
3.18.6 | 自动分析程序 | 中文自动分析程序，系统自动诊断分析得出报告 |  |  |  | 不可量化
3.18.7 | 报告单 | 彩色报告单，可根据需要单一打印或集中打印 |  |  |  | 不可量化
3.19 | 连接性 | 可接入医院HIS系统 |  |  |  | 不可量化
3.2 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 不可量化
*4 | 标准配置 | X射线骨密度检测仪一套（含一体化主机1台，彩色打印机1台，骨密度测试软件1套，骨龄测试软件1套，电脑1台，键盘1个）。 |  |  |  | 不可量化
*5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | 开放耗材 |  |  |  | 须提供可证明为开放耗材的材料
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。