## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 真空负压机组 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 52
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 为中心真空汇提供动力源
*2 | 资质要求 | 具备ISO 9001认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 真空泵峰值抽速 | ≥700m³/H
*3.2 | 真空泵功率 | ≤11KW/380V
3.3 | 真空泵冷却方式 | 风冷
3.4 | 真空泵工作介质 | 油
*3.5 | 真空泵工作方式 | 螺杆
3.6 | 真空泵噪音 | ≤72dB
3.7 | 真空泵重量 | ≤800kg
*3.8 | 真空泵电机防护等级 | ≥IP55
·3.9 | 真空泵工作方式 | 变频
3.1 | 真空泵电机效率 | ≥97%
·3.11 | 真空泵油用量 | ≤21L
*3.12 | PLC控制系统 | 通过有线（光纤或网线）方式远程监控真空泵运行情况（同时监控隔壁机房两台空压机运行情况，匹配相应传感器），能够检测、控制、显示的参数包括但不限于机组编号、运行时间、电流、温度、压力等，具有参数异常声光报警并记录，声音报警关闭功能，真空泵、空压机设备运行参数可存储7天以上；LED显示屏安装在值班室，尺寸≥70寸，值班室距离机房约350m
3.13 | PLC控制系统报警范围及方式 | 压力过低或过高时，LED显示压力数值，声光脉动报警，具备复位功能
3.14 | 细菌过滤器滤芯材质 | 硼硅酸玻璃纤维
3.15 | 细菌过滤器过滤精度 | 0.01μm
3.16 | 细菌过滤器接口 | DN80
3.17 | 细菌过滤器外壳材质 | 铝合金或不锈钢
3.18 | 进排气波纹管材质 | 不锈钢
3.19 | 负压表
3.2 | 初期波纹管材质 | 不锈钢
3.21 | 管道进气过滤器 | 精度≤5μ
*3.22 | 原有设备拆除 | 将原有设备完整拆除并转运至甲方指定位置
*4 | 配置 | 变频螺杆真空泵2台，PLC触屏智能电控柜1台(采集真空泵及空压机信息,传到值班室），真空传感器1支，细菌过滤器2支，进气过滤器2台内置，进气不锈钢球阀2台，数字显示负压表2块，LED显示屏1块，进出气不锈钢波纹管4套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。质保期内包含常规保养
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格（＜中标价的10%，包括设备故障维修所需配件和生产企业认证的真空泵油、滤芯等运行维护保养材料及人工）
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。