## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 口腔负压气泵 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 牙科治疗机手术的负压抽吸的动力来源
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 抽吸流量 | 抽吸量≥1200升/分钟
3.2 | 最大液体处理量 | ≥24 L/min
3.3 | 工作时间 | 可连续工作，即使有大量液体进入也不发生停机保护。
3.4 | 电机转速 | ≥2860 r/min
3.5 | 湿抽结构 | 具备气液组合一体式抽吸方式
3.6 | 均衡负压装置 | 具备内置辅助气阀调节抽吸力
·3.7 | 真空度 | ≥150mbar
3.8 | 外形尺寸（H×W×D） | ≤55cm×45cm×45 cm
3.9 | 重量 | ≤40Kg
3.12 | 报警及安全指标 | 具有多重电路保护和自动延时关机功能
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
4 | 配置需求 | 电控制箱1个抽吸软管1根，排水软管1根，排气软管1根 |  |  |  | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
5 | 安装要求 | 负压泵房内，配套电、管、线，应设置在1平方米范围内，不可过于分散。负压泵房中，负压管路接口位于高出地面15cm处
5.1 | 泵房环境 | 地面平坦且防滑，干燥、干净并且通风散热良好的室内，要有进出通风口，温度在5--35摄氏度，若不能满足此要求，则需安装空调
5.2 | 安装空间 | 预留1m x 2m安装空间
5.3 | 电源要求 | 电压380V交流,三相五线制，功率：2.0KW；需要在负压泵房负吸管附近、位于高度约1.2米的墙上，安装1个空气开关
5.4 | 控制信号电线 | 2x1.5平方的软线，串联连接至每台牙椅地坑
5.5 | 排污水 | 负压泵房必须有排水口；排水管使用PVC-U材质，管径Φ50 mm，排水口处变径为40mm，排水口高出地面5cm；负压泵排出的污水，直接排到排水口，由医院集中处理，或者直接排到污水处理设备
5.6 | 排气 | 排气管材质使用PVC-U，管径用￠50*2mm，排气管可靠墙体接出室外，将废气排入室外，排气管可接至距离地面40cm处
5.7 | 布管要求 | 负压抽吸管采用 PVC-U ,连接抽吸机的总管用管径 Φ50x2，连接牙科椅的支管用 Φ40x2。负压泵距离牙椅的抽吸管水平长度不超过30m.距离抽吸管路的垂直高度不超过0.8m（设备的提升高度为0.8m）。负压抽吸管应沿地面下或下层天花板上铺设，须密封无渗漏。并通过 50 KPa 的水压试验； 负压抽吸管的布管须按并联星型连接方式，分叉和转弯须用 45 度弯角连接，管路走直线，走捷径、水平或下坡直线，不得有“ U ”字形上下曲折。整个管路中不能使用90°弯头，如遇90°拐弯，则需用2个45度弯角转换；不能使用直三通，建议使用“Y”型三通。所有分叉必须顺着管路在0.7m内完成。
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后2个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。