## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 盆底肌肉康复器 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 39
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于盆底功能障碍的辅助治疗，如盆底肌的评估、治疗及产后康复等。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 主机 | 主机具备一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内。
3.2 | 设备通道 | ≥2个，至少具有两个电刺激通道、两个生物反馈通道、一个内置压力通道。
3.3 | 肌电信号测量范围 | ≥1-1500μV
*3.4 | 肌电信号分辨率 | ≤0.5μV
*3.5 | 差模输入阻抗 | ≥8 MΩ
3.6 | 刺激频率 | ≥2-200Hz
3.7 | 刺激脉宽 | ≥50-700μS
3.8 | 压力气囊 | 主机具备内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。
3.9 | 评估方式 | 具备肌电评估方式，可支持盆底压力评估方式。
3.1 | 评估方案 | 具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语音播放，且评估模板可手动隐藏。
3.11 | 评估报告 | 可出具盆底肌和协同肌双肌电图报告，且报告须支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。
3.12 | 治疗方式 | 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。
3.13 | 治疗方案 | 具有至少四种盆底肌治疗方案，且疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 并可根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示。
3.14 | 扩张训练 | 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。
3.15 | 治疗监测 | 治疗过程中可实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，并可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。
3.16 | 使用方法 | 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
3.17 | 数据管理 | 数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。
·3.18 | 线控功能 | 具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 生物刺激反馈仪软件1套
4.2 | 硬件 | 主机及附件1套、生物刺激反馈仪工作站台车1台、打印机1。
4.3 | 配件耗材 | 阴道电极4个、体表电极2包
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。