## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 单扉灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 67
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于生物安全三级实验室消毒灭菌
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主体结构 | 环形加强筋，多点进汽、多段加热
3.2 | 进汽口数量 | ≥4个
* 3.3 | 容积 | 350L-400L
·3.4 | 材质 | 内室和夹层均为316L不锈钢
3.5 | 设计压力 | （-0.1~0.3）mPa
·3.6 | 设计温度 | ≥144℃
3.7 | 使用寿命 | ≥15年/20000次灭菌循环
3.8 | 密封门 | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥10个，机动门、带有安全联锁装置,提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书
3.9 | 门密封圈材质 | 硅胶条
3.1 | 压力表 | 不与内室连通，管道带温度检测，具有管道灭菌程序，预留球阀，避免微生物外逸
3.11 | 控制系统 | PLC控制，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口； 触摸屏,灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定
·3.12 | 隔离密封墙 | 自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供密封性能测试报告
3.13 | 在线灭菌 | 排汽管路应有高效过滤器，可确保在处理过程中气体的无菌排放，高效过滤器应具有在线灭菌功能，带温度检测
*3.14 | 无菌排放 | 排汽过程都经过过滤，冷凝水经过灭菌后才能排放
·3.15 | 疏水装置 | 内室慢排应为程序控制，确保内室蒸汽饱和度，慢排经过高效过滤器实现无菌排放，且夹层疏水也应为程序控制
·3.16 | 空气过滤器 | 具备,过滤孔径≤0.22μm
3.17 | 记录方式 | 灭菌参数可在触摸屏上自动显示或可将数据导出至U盘存储；可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中
3.18 | 控制功能 | 控制系统配备有校正程序，具有多级控制保护、帮助功能
3.19 | 权限管理 | 三级权限管理
3.2 | 程序选择 | 可自选程序，程序运行过程中自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示
3.21 | 抽空装置 | 直连式水环真空泵
*3.22 | 蒸汽发生器 | 具备
* 3.23 | 安全保护 | 具有压力安全联锁装置、超压保护、门关位检测保护，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书
3.24 | 程序参数 | 参数可根据用户需求自行调节，包括脉动次数、灭菌温度、时间等
·3.25 | 水回收装置 | 带有换热器冷凝水回收系统
*3.26 | 消毒灭菌效果 | 具有第三方出具的消毒灭菌效果检测报告，提供证明
3.27 | 用户清单 | 提供≥6个北京市同类产品用户表
3.31 | 外形尺寸 | ≤1450×1300×1900mm
3.32 | 内室尺寸 | ≥600×980×600mm
3.34 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.35 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 灭菌器一台，消毒格栅一套，设备资料一套，软水机一套，压缩气泵一个
5 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。