## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 主动脉内球囊反搏泵 |  | 单价 （万元） | 150 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 150
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 适用于手术室、导管室、CCU、ICU急救使用，支持病人心脏功能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况
| *2 | 配置要求 | 主机 1台、显示器 1个、ECG导联线 1套、动脉压力缆线 1套、输液架 1个、氦气瓶 1瓶、内置蓄电池 1块、全自动感知软件 1套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） ☑ 有配套一次性耗材（试剂）（☑开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1 显示屏 1.1 屏幕要求：≥12英寸触摸显示屏，显示波形包括ECG、病人血压、球囊波形 1.2 分色分区域显示：包括基本生理参数（心率、收缩压、舒张末压、反搏压、平均动脉压）心电图、动脉压力、球囊压力波形、实际充放气量、报警信息、氦气状态、蓄电池状态 1.3 操作界面：中文/英文界面，可根据需要选择 ·2 驱动器：螺旋压缩机或者步进式马达驱动金属风箱 3 工作模式：自动操作模式下，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间 4 触发模式：包括ECG触发、起搏器触发、动脉压力触发和内置触发 4.1 内置触发模式：起始反博速率 80RPM，调节范围：40～120RPM 5 电气部分： 5.1 交流电工作电压：110～240V，频率：≥45～60Hz，最大功率：≥350W ·5.2 内置电池：锂电池，充满后可工作≥90min 6 打印记录内容：包括波形、时间、血流动力学参数等、热敏打印方式 7 辅助比率：1:1、1:2、1:3或1：1；、1:2；1:4；1:8 8 抗干扰：内置抗高频电刀干扰功能 9 驱动气体：驱动气体为一次性医用级氦气，纯度：99.9999％，容量≥500PSI，氦气更换无需中断反搏 ·10 触发阀值：最低心电触发阈值可低至80μV ·11 高T波抑制：即使T波比R波高120%仍可识别 12.安全指标：具有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气 13.报警：报警显示、提示报警内容、设有报警角、颜色区别报警级别、报警可回顾 14 打印机部分： 14.1 热敏打印机。点密度≥200点/英寸，记录速度≥25mm/s 14.2 可以自定义打印长度；同时打印心电图波、动脉压波、气囊压力波三条中任意一条或两条
| *2 | 售后服务 | 1 保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2 预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3 维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内）维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4 配件报价：厂家自报 5 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6 维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7 专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8 培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9 交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表