## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 115
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于肌肉、肌腱、韧带等浅表组织与小器官、神经、关节、血管、腹部及辅助介入引导治疗。
2 | 技术和性能参数
*2.1.1 | 显示器尺寸 | 显示器≥15英寸, 显示器为触摸屏，无闪烁，不间断逐行扫描
·2.1.2 | 显示器 | 显示器可进行左右旋转，支持单点、多点、滑动、缩放操作，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能，触摸屏操作界面支持自定义
·2.1.3 | 操作面板 | 操作面板带物理轨迹球，操作按钮数量≤8，且可以自定义按钮≥4个，使操作更为精准便捷。
2.1.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元
2.1.5 | 发射和接收通道 | 全数字式多波束形成器, 发射和接收通道≥128
2.1.6 | 动态聚焦和空间复合成像技术 | 具备
·2.1.7 | 时间增益 | 可实现时间增益显示屏触摸调节
2.1.8 | M型，解剖M型，组织谐波成像 | 具备
*2.1.9 | 穿刺针增强技术 | 具有穿刺针增强显影功能，穿刺针增强显影颜色≥2种（白色+其他彩色），且背景二维图像质量没有改变
·2.1.10 | 显示深度 | 浅表探头深度可调节1±0.5cm，且可全屏显示1±0.5cm深度
2.1.11 | 同屏显示对比 | 具有二维、彩色实时同屏显示对比功能
·2.1.12 | 随心画功能 | 具有屏幕随心画功能：可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写
·2.1.13 | 探头刻度 | 浅表探头具有中位线及刻度标记线≥4个
·2.1.14 | 血管内中膜自动测量 | 具备血管内中膜自动测量功能
·2.1.15 | 全景成像 | 具备全景成像功能
·2.1.16 | 风湿工作流软件 | 具备风湿工作流软件
·2.1.17 | 弹性成像功能 | 具备弹性成像功能
·2.1.18 | 低回声识别功能 | 具备低回声识别功能，该功能可识别图像中低回声部位或运动中的低回声部位，并用彩色编码增强，以增强炎症或药液扩散的显示
·2.1.19 | 直录功能 | 具备直录功能，最长视频录制时间≥15分钟
2.2.1 | 心脏测量，外周血管，多普勒血流测量与分析 | 具备
2.2.2 | 回放图像参数调节 | 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节
2.2.3 | 图像管理系统 | 超声图像存档与病案管理系统
2.2.4 | 图像对比 | 可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出
2.3 | 探头
·2.3.1 | 探头频率和类型 | 频率：宽频带或变频探头； 电子凸阵：超声频率2.0----5.0 MHz L型电子线阵探头：4.0–18.0MHZ 类型：高频探头最高可调可显示频率≥18MHz
2.3.2 | 振子 | 线阵探头有效振子数≥192振子 凸阵探头有效振子数≥160振子
2.4 | 二维灰阶显像主要参数
2.4.1 | 扫描速率 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥46帧/秒
2.4.2 | 回放重现 | 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥120秒，电影回放：≥120秒
2.4.3 | 预设条件 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
2.4.4 | 增益调节 | B/M可独立调节
·2.4.5 | STC分段 | STC分段≥8（要求显示屏触摸调节）
*2.4.6 | 凸阵探头最大扫描深度 | 凸阵探头最大扫描深度≥40cm
2.5 | 频谱多普勒
2.5.1 | 方式 | 脉冲波多普勒：PWD
2.5.2 | 速度 | 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s； 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)； 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）
2.6 | 彩色多普勒
2.6.1 | 显示 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT；显示控制：零位移动分±10级；显示位置调整：线阵扫描感兴趣区图像范围：-20°～+20°
2.6.2 | 凸阵探头帧频 | 凸阵探头最大角度，深度18cm，彩色显示帧频≥9帧/秒
*3 | 配置需求 | 超声主机1台、台车1台、三接口转接器1台、腹部探头1把、线阵探头1把、L型线阵探头1把
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
·4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
·4.3 | 零配件保证供应时长 | 产品销售之后十年以上
·4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
·4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
*4.10 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 采购需求明细表 (hidden)
附件11
采购需求明细表
编制单位：中国人民解放军总医院第四医学中心 编制时间： 2023 年 5 月 30 日
序号 | 项目及品种名称 | 采购编码（军用物资编目码） | 预算科目 | 规格型号 | 质量 | 计量 | 采购 | 单价（元） | 预算 | 最高 | 交付 | 采购 | 推荐 | 备注
[5 empty] | 技术 | 单位 | 数量 |  | 金额 | 限价 | （实施） | 方式 | 供应商
[5 empty] | 标准 |  |  |  | （万元） | （万元） | 时间 | 建议 | 名称
1 | 骨科轴-扭力学测试系统-动静态电子疲劳试验系统 | B07040620、862762281 | 科学研究经费-后勤科研经费-科研条件建设费-骨科医学部研究所经费 | 无 | 见附表 | 台 | 1 | 1300000 | 130 | 130 | 合同签订后8个月内 | 公开招标 | 无
说明：1.编制单位，通常填写采购单位名称；
2.项目及品种名称、采购编码按照《军队物资工程服务采购分类目录》填写，编目码按照军队物资编目有关要求查询填写；
3.规格型号，属于定型产品的填写定型产品的规格和型号，规格型号中不得指定品牌；
4.质量技术标准，定型产品通常填写国军标名称，其他产品填写主要技术指标要求，详细内容应当在技术要求中阐述；
5.单价通常保留小数点后2位数字，预算金额和最高限价通常保留小数点后4位数字；
6.拟采用单一来源采购方式的，应当填写推荐供应商全称；其他项目，采购单位可以根据需要，在规定范围内推荐供应商。