## 2-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多参数监护仪(插件式) |  | 总数量（台/套） | 12 | 预算总金额（万元） | 180
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可对成人、小儿和新生儿患者的心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温、有创血压进行监护，可记录并发出报警。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA）认证，具备FDA认证
3 | 技术和性能参数
•3.1 | 屏幕尺寸 | ≥18英寸彩色液晶触摸屏
•3.2 | 波形显示 | ≥12通道波形显示
3.3 | 电池 | 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥1小时
•3.4 | 槽位数 | 主机≥6槽位，可支持外接插件箱
•3.5 | 心律失常 | 支持≥27种心律失常分析，包括室上性心动过速
3.6 | 心率测量范围 | （30-200）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
3.7 | 静态压力测量范围 | （0-260mmHg），最大误差±3mmHg
3.8 | 呼吸频率测量范围 | 成人监测范围(0-60)次/分钟，最大误差±2次/分钟
3.9 | 血氧饱和度测量范围 | （70-100）%，最大误差±2%
3.10 | 体温测量范围 | 测量范围 (0-50)ºC ，最大误差±0.1℃
*3.11 | 有创血压 | ≥2通道
3.12 | 无创血压测量模式 | 提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
3.13 | 计算功能 | 主机配备药物计算、血流动力学计算、氧和计算、通气计算、肾功能计算
*3.14 | 血流动力学 | 配置PICCO模块或PICCO技术的单机产品
•3.15 | 其他兼容模块 | 支持升级神经肌肉传导（NMT）、脑部与区域血氧饱和度（rSO2）、双频指数（BIS）、麻醉气体（AG）、脑电（EEG）、二氧化碳模块（CO2）、成人心排量模块（C.O.）等
3.16 | 报警及安全指示 | 1、监护仪具备声光报警，报警分高中低三级，报警音量可调 2、监护仪具备上下限报警，窒息报警 3、支持图形化报警（心电电极片脱落，对应电极片单独在屏幕上闪烁报警），并支持自动设置报警阈值
•3.17 | 转运功能模块 | 可支持屏幕尺寸≥5英寸的转运模块，触摸显示屏，可与监护仪即插即用
3.18 | 中心监护系统 | 支持病人集中管理, 同时查看多个病床的病人数据。 可同时集中监护≥60个病人，单个屏幕可同时集中监护≥30个病人，支持3个显示屏显示，显示屏≥29英寸
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 监护仪12台，转运模块≥12个，二氧化碳模块≥6个，PICCO模块≥2个，中央监护系统≥2套，BIS模块≥1个，配套附件≥12套，吊塔支架≥12个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 2-2.医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 2-3.医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 2-4.单一来源采购申请表
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：
Note on B6: 作者: 应填写直接参与本项目采购的供应商名称；不是专指生产商名称。
Note on B9: 作者: 此处为下面栏目 申请单一来源符合条件为： 1.只能从唯一供应商处采购的； 此类项目必须意向公开 符合2、3条件的单一来源项目不用公开意向和填写此项，例如紧急维修等
Note on A11: 作者: 注：单一来源购置原有产品配套产品的，须为生产商指定的本项目或本销售区域的唯一授权经销商