## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 满足成人、儿童危重症患者的持续通气治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，CE，FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 常规有创通气模式 | 至少包含容量控制，压力控制，双水平气道正压通气模式，自主呼吸模式
*3.2 | 常规无创通气模式 | 至少包含容量控制，容量辅助，同步间歇指令模式，双水平气道正压通气模式，CPAP
*3.3 | 高流量氧疗模式 | 具备
·3.4 | 潮气量范围 | （20-3000）ml
*3.5 | 吸气压力 | ≥90cmH2O(中心供气模式和空压机模式）
3.6 | PEEP | (0-50）cmH2O
3.7 | 呼吸频率 | 1bpm-150bpm
3.8 | 吸气触发 | (0.2-15)L/min
3.9 | 吸气终止 | 5%-75%
·3.10 | 呼气终止 | 1%-80%
3.11 | 氧浓度 | 21%-100%
·3.12 | 插管补偿度 | 0%-100%
·3.13 | 分钟指令通气 | 具备
·3.14 | 低压释放时间 | 支持由呼气峰流速百分比控制切换
·3.15 | 智能肺视图 | 具备
*3.16 | CO2监测模块 | 具备
3.17 | 肺复张趋势图 | 具备
·3.18 | 顺磁氧监测功能 | 具备
3.19 | 低流速PV曲线测量工具 | 最低流速≤2L/min
·3.20 | 自动脱机功能 | 可以自动调整压力支持水平
·3.21 | 可变压力支持 | 可根据病人气道压情况自动调节支持压力
3.22 | 肺牵张指数或过渡膨胀系数 | 具备
3.23 | 内源性PEEP测量和气体陷闭容量监测 | 具备
3.24 | 吸入潮气量、呼出潮气量监测和肺内潮气量计算 | 具备
*3.25 | 呼出端流量传感器 | 采用非压差式流量传感器
·3.26 | 主屏幕 | ≥17英寸彩色触摸屏幕，可≥270度旋转
3.27 | 后备通气模式 | 具备
3.28 | 报警及安全指标 | 具备分级声光报警、有报警记录记载报警内容、可能原因、处置建议
*4 | 配置需求（每台套） | 包含主机（含主屏幕）、CO2监测模块、台车、支撑臂、湿化器、高压空气管路、高压氧气管路、病人呼吸管路、病人模拟肺及其他相关附件各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。