## 手术室机器人手术器械包
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 医疗成本-1.为民卫生材料费-1.2.手术器械 | 预算总金额（万元） | 1500 | 本器械包预算（万元） | 23.935
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨科等手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA和FDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 机器人手臂盒 |  | 不锈钢 | 达芬奇4代机器人手术器械专用装载篮，可装载2根手术器械。 1.篮筐整体采用不锈钢制成，尺寸700x150x100mm 2.篮筐主体及盖子采用不锈钢一次冲压成型结构，非焊接式网篮，表面光滑 3.装载篮内有专用固定卡槽，能够有效固定机器人手术器械，防止滑动。 4.不锈钢表面采用电抛光防锈处理工艺 5.不锈钢采用无磁性设计，防止通过篮筐将磁性传递给手术器械。 | 1个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.2 | 机器人手臂盒 |  | 不锈钢 | 达芬奇4代机器人手术器械专用装载篮，可装载6根手术器械。 1.篮筐整体采用不锈钢制成，尺寸700x255x100mm 2.篮筐主体及盖子采用不锈钢一次冲压成型结构，非焊接式网篮，表面光滑 3.装载篮内有专用固定卡槽，能够有效固定机器人手术器械，防止滑动。 4.不锈钢表面采用电抛光防锈处理工艺 5.不锈钢采用无磁性设计，防止通过篮筐将磁性传递给手术器械。 | 1个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.3 | 机器人镜头盒 |  | 不锈钢 | 达芬奇4代机器人3D镜头专用装载篮。 1.篮筐整体采用不锈钢制成，尺寸683x354x101mm 2.篮筐主体及盖子采用不锈钢一次冲压成型结构，非焊接式网篮，表面光滑 3.装载篮内有专用固定卡槽，能够有效固定机器人3D镜头及光纤，防止滑动。 4.不锈钢表面采用电抛光防锈处理工艺 5.不锈钢采用无磁性设计，防止通过篮筐将磁性传递给镜头。 | 1个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.4 | 镜下吸引器 | 330mm | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.5 | 镜下持针器 | V型330mm | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。