## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生化免疫自动化流水线 |  |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额（万元）
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 |  | 用于检验科生化、免疫标本的在线流转和检测全过程管理，轨道系统可根据安装现场条件定制，必须能够与合包采购的生化分析仪、化学发光免疫分析仪在线配套连接成流水线
*2 | 资质认证 |  | 获得CFDA，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 系统整体要求
·3.1.1 | 系统功能 |  | 可实现自动进出样，至少包括样本自动离心、去盖、分杯、存储、复检等功能模块和轨道系统 | 单套样本位≥250个 | 单套样本位≥250个 | 单套样本位≥250个
·3.1.2 | 可拓展性 |  | 能够随着实验室的发展，在流水线的基础上增加同品牌免疫分析仪、生化分析仪在线数量以满足科室长期发展需求 | 连续进样、急诊进样 | 连续进样、急诊进样 | 连续进样、急诊进样
3.1.3 | 应急检测 |  | 轨道模块因故障停止运行，生化、免疫分析仪可各自独立线下运行工作 | 可插入急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能 | 可插入急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能 | 可插入急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能
3.2 | 前处理及轨道系统
·3.2.1 | 进样区样本处理速度 | 进样区样本处理速度 | 进样区样本处理速度≥1000样本/小时 | 进样区样本处理速度≥1000样本/小时 | 进样区样本处理速度≥1000样本/小时 | 进样区样本处理速度≥1000样本/小时
·3.2.2 | 轨道速度 | 轨道速度 | 轨道速度≥1800管/小时 | 轨道速度≥1800管/小时 | 轨道速度≥1800管/小时 | 轨道速度≥1800管/小时
3.2.3 | 轨道样本运输方式 | 轨道样本运输方式 | 轨道设置科学合理、运输方式灵活，可根据安装现场条件定制，满足急查标本及样本缓冲区要求 | 轨道设置科学合理、运输方式灵活，可更好满足急查标本及样本缓冲区要求 | 轨道设置科学合理、运输方式灵活，可更好满足急查标本及样本缓冲区要求 | 轨道设置科学合理、运输方式灵活，可更好满足急查标本及样本缓冲区要求
·3.2.4 | 离心时间、效率 | 离心速度 | 配备≥2台低温离心机，离心时间可按需求设定为10分钟或其它时长，总离心处理能力≥600管/小时 | 低温离心机（可为多台），离心时间10分钟，离心处理能力≥600管/小时 | 低温离心机（可为多台），离心时间10分钟，离心处理能力≥600管/小时 | 低温离心机（可为多台），离心时间10分钟，离心处理能力≥600管/小时
3.2.5 | 离心配平功能 | 离心配平功能 | 离心机有具有智能自动平衡功能 | 离心机有具有智能自动平衡功能。 | 离心机有具有智能自动平衡功能。 | 离心机有具有智能自动平衡功能。
·3.2.6 | 去盖功能 | 去盖功能 | 对样本自动去盖，去盖速度≥800样本/小时 | 对样本自动去盖，去盖速度≥800样本/小时 | 对样本自动去盖，去盖速度≥800样本/小时 | 对样本自动去盖，去盖速度≥800样本/小时
3.2.7 | 二次开盖功能 | 二次开盖功能 | 在线二次开盖，在线复检，在线自动质控等功能 | 在线二次开盖，在线复检，在线自动质控等功能 | 在线二次开盖，在线复检，在线自动质控等功能 | 在线二次开盖，在线复检，在线自动质控等功能
3.2.8 | 样本量探测 | 样本量探测 | 具备样本量探测功能 | 具有标本量检测功能 | 具有标本量检测功能 | 具有标本量检测功能
3.2.9 | 分杯功能 | 分杯功能 | 配有分杯模块，速度≥300主试管/小时，原始管分杯数≥5个 | 配有分杯模块，速度≥300主试管/小时，原始管≥5个分杯管 | 配有分杯模块，速度≥300主试管/小时，原始管≥5个分杯管 | 配有分杯模块，速度≥300主试管/小时，原始管≥5个分杯管
3.2.10 | 分杯管条码 | 分杯管条码 | 可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息 | 可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息 | 可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息 | 可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息
3.2.11 | 样本出样单元 | 样本出样单元 | 样本出样单元容量≥400管，可连续出样；在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示 | 样本出样单元容量≥400管，可连续出样；在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示； | 样本出样单元容量≥400管，可连续出样；在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示； | 样本出样单元容量≥400管，可连续出样；在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示；
·3.2.12 | 样本定位功能 | 样本定位功能 | 可自动将原始管或分杯管排放至存档架上，并有样本定位功能 | 可自动将原始管或分杯管排放至存档架上，并有样本定位功能。 | 可自动将原始管或分杯管排放至存档架上，并有样本定位功能。 | 可自动将原始管或分杯管排放至存档架上，并有样本定位功能。
3.2.13 | 错误样本存储区 | 错误样本存储区 | 能够提供错误样本管的存储区域，且能人工介入 | 能够提供错误样本管的存储区域，便于人工介入 | 能够提供错误样本管的存储区域，便于人工介入 | 能够提供错误样本管的存储区域，便于人工介入
3.2.14 | 条码功能 | 条码功能 | 条码系统具有全程跟踪样本管的能力，对错误条码或不清晰条码具有报警提示 | 条码系统具有全程跟踪样本管的能力，对错误条码或不清晰条码具有报警提示 | 条码系统具有全程跟踪样本管的能力，对错误条码或不清晰条码具有报警提示 | 条码系统具有全程跟踪样本管的能力，对错误条码或不清晰条码具有报警提示
3.2.15 | 条码异常报警 | 条码异常报警 | 对错误条码或不清晰条码具有报警提示 | 对错误条码或不清晰条码具有报警提示； | 对错误条码或不清晰条码具有报警提示； | 对错误条码或不清晰条码具有报警提示；
3.2.16 | 自动分配传送 | 自动分配传送 | 条码识别系统可根据样本测试内容自动分配样本 | 条码识别系统可根据样本测试内容自动分配样本 | 条码识别系统可根据样本测试内容自动分配样本 | 条码识别系统可根据样本测试内容自动分配样本
3.2.17 | LIS通讯能力 | LIS通讯能力 | 各单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯传递至LIS系统 | 各单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯传递至LIS系统 | 各单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯传递至LIS系统 | 各单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯传递至LIS系统
3.3 | 数据管理系统
3.3.1 | 中间体软件 | 中间体软件 | 能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件 | 能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件 | 能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件 | 能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件
3.3.2 | 远程控制 | 远程控制 | 能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息 | 能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息 | 能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息 | 能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息
·3.3.3 | 数据通讯 | 数据通讯 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档 | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档
3.3.4 | 自动审核功能 | 自动审核功能 | 具备样本检验报告自动审核功能、危急值管理功能，并可自定义实验室审核规则 | 可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能；危急值管理功能； | 可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能；危急值管理功能； | 可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能；危急值管理功能；
3.3.5 | 定位查找 | 定位查找 | 具备离线样本管理定位查找功能 | 具备离线样本管理定位查找功能 | 具备离线样本管理定位查找功能 | 具备离线样本管理定位查找功能
3.3.6 | TAT监控 | TAT监控 | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态 | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态 | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态 | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态
3.3.7 | 数据备份 | 数据备份 | 管理系统的数据库需要具备完整的数据备份方案，以及数据安全保障措施 | 管理系统的数据库需要具备完整的数据热备份方案，以及数据安全保障措施 | 管理系统的数据库需要具备完整的数据热备份方案，以及数据安全保障措施 | 管理系统的数据库需要具备完整的数据热备份方案，以及数据安全保障措施
3.4 | 后处理单元
3.4.1 | 后处理容量 | 后处理容量 | 可以实现标本的在线4°C-8°C低温存储，容量≥5000管,可随时手动开门取样 | 可以实现标本的在线低温存储，容量≥5000管,可随时手动开门取样 | 可以实现标本的在线低温存储，容量≥5000管,可随时手动开门取样 | 可以实现标本的在线低温存储，容量≥5000管,可随时手动开门取样
3.4.2 | 样本加盖或封膜 | 样本加盖或封膜 | 可对无盖样本可自动加盖或封膜保存 | 对无盖样本自动加盖或封膜以便保存 | 对无盖样本自动加盖或封膜以便保存 | 对无盖样本自动加盖或封膜以便保存
3.4.3 | 自动去盖或去膜 | 自动去盖或去膜 | 可自动为取回样本去盖或去膜后上机检测 | 后处理单元自动存储与查取样本，自动为取回样本去盖或去膜，以便上机检测 | 后处理单元自动存储与查取样本，自动为取回样本去盖或去膜，以便上机检测 | 后处理单元自动存储与查取样本，自动为取回样本去盖或去膜，以便上机检测
3.4.4 | 自动复查 | 自动复查 | 具备自定义样本自动复查功能 | 后处理可自定义样本自动复查功能 | 后处理可自定义样本自动复查功能 | 后处理可自定义样本自动复查功能
3.4.5 | 自动存储与查取 |  | 具备自动存储与查取样本功能
·3.5 | 水机 |  | 按照整体仪器检测需求配备纯水机，流量大于最大用水量2倍以上
4 | 设备不良事件情况 |  | 能够提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*5 | 配置需求 |  | 硬件配置、设备软件满足工作要求，硬件包括生化免疫自动化流水线设备1套，水机1套，必要时配备空气压缩机1套；软件支持与现有LIS系统连接，可免费升级并具备功能拓展可能；配套UPS电源必须与配套的生化分析仪、化学发光免疫分析仪的UPS合并设置，总供电上时间不少于30分钟；负责提供设备安装性能验证所需的耗材
*6 | 配套耗材 |  | 具体年用量详见附表
*7 | 安装服务 |  | 提供全部的安装服务及网络建设服务
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*8.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
8.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
·8.10 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 生化免疫自动化流水线 |  | 设备项目编号： | 数量：1 套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 （份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
1 | 条码纸 | 无 | 80000个 | 用于分杯模块复制条码，厂家测算每个条码折算的价格，合计成本测算公式：每个条码折算价格×条码个数
2 | 分杯试管 | 无 | 80000管 | 用于分杯模块分杯样本，厂家测算每个分杯试管折算的价格，合计成本测算公式：每个分杯试管折算价格×分杯管数
3 | 分杯滴管 | 无 | 60000个 | 用于分杯模块分杯样本，厂家测算每个分杯滴管折算的价格，合计成本测算公式：每个分杯滴管折算价格×分杯滴管数
4 | 加盖或加膜等耗材 | 无 | 600000样本管 | 用于检测后样本的密封，由厂家依据密封样本方式、耗材价格测算每样本管对应的耗材成本，并提供测算依据。合计成本测算公式：每个样本管对应的耗材成本×样本管数。
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。