## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于辅助治疗上下呼吸系统疾病，将药液雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积。从而达到无痛，迅速有效治疗的目的
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 产生原理 | 振动筛网
3.2 | 筛网密度 | 筛网≥1000个小孔
3.3 | 筛网规格 | 筛网采用钯金属，网筛直径≥5mm，网孔直径≤5μm
3.4 | 雾化噪音 | 雾化系统整机1米距离测定噪音≤50dB
3.5 | 雾化时间 | 控制器系统具有多种时间定时可调节，雾化设定时长结束时自动断电
3.6 | 电池要求 | 内置电池，续航时间≥45分钟
3.7 | 雾化颗粒范围 | 小于5um的微粒占比≥70% （1-5um）
3.8 | 配合使用范围 | 可与有创呼吸机、无创呼吸机、高流量氧疗设备连接使用
3.9 | 药物吸收率（雾化药物） | 自主呼吸病人肺内沉降率≥30%，并提供相关证明文件
*3.10 | 消毒方式 | 雾化装置可耐134°C蒸汽灭菌消毒
3.11 | 药物肺内沉积率 | 经有创呼吸机雾化患者肺内沉积率≥15%，并提供相关证明文件。
*3.12 | 雾化药物 | 可对溶液、悬浮液、蛋白质、肽类进行雾化
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机控制器一台，连接线一个，挂钩一个，成人T型接头一个，雾化装置一个。雾化杯一个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 雾化器装置 |  | 300
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。