## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | X射线骨密度检测仪 | 总数量（台/套） |  | 1 | 预算总金额（万元） | 250
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于人体骨矿盐及全身肌肉脂肪含量测定及分析并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、骨折危险性的评估。 |  |  | 不可量化
*2 | 资质认证 |  | 具备NMPA认证，具备FDA认证或CE认证 |  |  | 不可量化(NMPA认证、FDA认证或CE认证必须为证书且具体到规格型号)
3 | 技术和性能参数
3.1 | X线源
·3.1.1 | 双能X线发生方式 |  | 稳恒电压；高能≥110kV； 低能≥70kV； |  |  | 不可量化
·3.1.2 | 交换脉冲技术 |  | 同时产生高低双能X线，交换脉冲式高低压切换; |  |  | 不可量化
3.1.3 | 扫描线束 |  | 连续直线全扇形束（非折返扫描） |  |  | 不可量化
3.1.4 | 自动智能扫描 |  | 具备自动智能扫描功能 |  |  | 不可量化
3.1.5 | 激光定位系统 |  | 配置激光定位系统，无需预扫描 |  |  | 不可量化
3.1.6 | 自动实时确定扫描中心和调节靶区扫描路径 |  | 扫描采集中可以自动实时确定（无需人工手动干预确定）扫描中心和调节靶区扫描路径 |  |  | 不可量化
·3.1.7 | 球管 |  | 球管最大耐受电流≥10mA；球管热负荷≥3000BTU/小时 |  |  | 可量化
3.2 | 探测器系统 |  |  |  |  | 不可量化
3.2.1 | 探测器材质类型 |  | 直接数字化稀土陶瓷探测器 |  |  | 不可量化
·3.2.2 | 探测器数目 |  | ≥200个 |  |  | 可量化
3.3 | 扫描 |  |  |  |  | 不可量化
·3.3.1 | 扫描床 |  | 开放式扫描床，床面可前后、左右移动，高低升降，方便患者上下床；旋转-C型臂扫描系统（0度—80度），病人侧位扫描无需翻身 |  |  | 不可量化
3.3.2 | 扫描床长度 |  | ≥190cm |  |  | 可量化
·3.3.3 | 快速扫描 |  | 股骨扫描时间≤10秒；腰椎扫描时间≤10秒；全身扫描速度≤3分钟 |  |  | 不可量化
3.3.4 | 全配套扫描定位器 |  | 具备全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |  |  | 不可量化
3.3.5 | 激光定位灯 |  | 具备激光定位灯 |  |  | 不可量化
·3.3.6 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差) |  | 仿人体腰椎的质控模块扫描的精度≤0.6% |  |  | 可量化
·3.3.7 | 活体腰椎或髋关节 |  | ≤0.3% |  |  | 可量化
· 3.3.8 | 最大有效扫描视野 |  | 长度X宽度≥196cmX66cm |  |  | 可量化
3.4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |  |  |  | 不可量化
3.4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.4 | 前臂测量和分析 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.5 | 高级髋关节评估功能 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.6 | 自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.7 | 自动股骨颈上部骨密度测量评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.8 | 自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.9 | 自动髋关节强度指数 |  | 具备 |  |  | 不可量化
·3.4.10 | AFF非典型骨折评估 |  | 具备，请提供厂家盖章技术说明 |  |  | 不可量化
3.4.11 | 风险评估功能 |  | 具备FRAX十年骨折风险评估 |  |  | 不可量化
·3.4.12 | HSA髋关节生物力学评估 |  | 具备髋关节生物力学指数评估功能 |  |  | 不可量化
3.4.13 | 骨密度扫描功能 |  | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |  |  | 不可量化
3.4.14 | 多种扫描模式 |  | 全身各部位多种扫描模式 |  |  | 不可量化
·3.4.15 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析 |  | 具备，并具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于体成分的测量和分析。 |  |  | 不可量化
3.4.16 | WHO体重指数评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.17 | 腹臀脂肪比功能 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.18 | 内脏脂肪组织分析功能 |  | 具备 |  |  | 不可量化
·3.4.19 | 肌少症功能分析软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.20 | 提供独立的内脏脂肪报告和肌少症报告 |  | 具备，提供独立的内脏脂肪报告和肌少症报告，请提供报告模板 |  |  | 不可量化
3.4.21 | 分布图谱 |  | 具备，提供体成分（骨骼、肌肉、脂肪）彩色分布图谱，以及脂肪分布图谱 |  |  | 不可量化
3.4.22 | 双能脊柱评估功能 |  | 具备 |  |  | 不可量化
·3.4.23 | IVA HD快速椎体评估软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.24 | 脊椎形态评估 |  | T3到腰4的椎体形态压缩程度 |  |  | 不可量化
3.4.25 | 提供的影像均为骨骼剪影图 |  | 具备，需去除软组织图像 |  |  | 不可量化
3.4.26 | 侧位腰椎骨密度扫描、评估功能 |  | 具备侧位腰椎骨密度扫描、评估功能 |  |  | 不可量化
3.4.27 | 儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分分析 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.28 | 人工髋关节周围划分的评估区个数 |  | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估，人工髋关节周围划分的评估区个数≥7个，请厂家提供临床图像和报告 |  |  | 可量化
3.4.29 | 人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.30 | AFF非典型股骨骨折功能 |  | 具备，可自定义AFF诊断阈值 |  |  | 不可量化
3.4.31 | 手部测量和分析 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.32 | 小动物软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.33 | 可报告脂肪系数、四肢骨骼肌指数，并可以准确的测量皮下和内脏脂肪，腹臀比等参数。 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.4.34 | 计算工具 |  | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具 |  |  | 不可量化
3.4.35 | 扫描后数据分析 |  | 具备针对各部位扫描后分析的数据可自定义公式、阈值和趋势分析 |  |  | 不可量化
·3.4.36 | AAC腹主动脉钙化评估软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
·3.4.37 | 4年长期精确度 |  | 4年长期精确度（重复性误差）≤0.4%（提供第三方文章或检验报告） |  |  | 可量化
3.4.38 | 可精准的测量全身和局部的脂肪、肌组织以及骨骼的成分和百分比 |  | 具备 |  |  | 不可量化
·3.4.39 | 实时连续内校准系统 |  | 具有，可不断地对人体骨骼组织进行不间断校准，保证数据稳定性。（请提供原厂DATASHEET或检验报告） |  |  | 不可量化
3.5 | 临床应用软件包
3.5.1 | 运行环境 |  | 具备预装中文WINDOWS操作系统 |  |  | 不可量化
3.5.2 | 骨密度计算软件包 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.3 | NHANES III参照数据库 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.4 | 中国大陆人数据库 |  | 具备，且具备儿童完整数据库（0岁-20岁） |  |  | 不可量化
3.5.5 | 自动确定骨边缘软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.6 | 与前一次扫描结果对比分析 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.7 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.8 | 屏幕上扫描部位调整 |  | 具备，可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性 |  |  | 不可量化
3.5.9 | 体重/种族差异校正软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.10 | T值和Z值分析软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.11 | 检测质量控制系统 |  | 具备，含质量检测程序，QA态势分析 |  |  | 不可量化
3.5.12 | 检测结果趋势分析软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.13 | 多部位集成报告系统 |  | 具备，多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |  | 不可量化
3.5.14 | 自动化报告编辑书写软件 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.5.15 | 数据传输 |  | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）、HL7协议接口 |  |  | 不可量化
3.6 | 校准系统
3.6.1 | 自动质控测试程序 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.6.2 | 自动质控趋势分析 |  | 具备 |  |  | 不可量化
3.6.3 | 质控模块 |  | 具备，含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,提供检测报告六点校准软件界面及报告 |  |  | 不可量化
3.7 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 不可量化
3.8 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  | 不可量化
*4 | 配置需求 |  | 主机1套以及配套软件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。