## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉机 | 总数量（台/套） | 8 |  | 预算总金额（万元） | 280
序号 | 技术和性能参数名称 |  |  | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 |  |  | 用于成人、儿童、新生儿患者的麻醉，需可进行机械通气、手动通气以及有压力支持的和无压力支持的自主呼吸 |  | 不可量化
*2 | 资质认证 |  |  | 具备NMPA(CFDA)认证及CE或FDA认证 |  | 不可量化（CE或FDA须为证书且须认证到规格型号）
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 主屏幕 |  |  | ≥15英寸彩色触屏 |  | 不可量化
3.2 | 废气排放系统 |  |  | 内置废气排放系统，具有废气压力指示器 |  | 不可量化
3.3 | 后备电源 |  |  | 具备至少30分钟后备电源 |  | 不可量化
*3.4 | 电子流量计 |  |  | 可设置新鲜气体浓度和总流量 |  | 不可量化
·3.5 | 麻醉回路1 |  |  | 具有加热功能 |  | 不可量化
3.6 | 麻醉回路2 |  |  | 徒手拆卸和安装 |  | 不可量化
·3.7 | 麻醉回路3 |  |  | 全内置回路设计（即呼吸回路及缆线完全内置于主机内部，非突出或挂在主机侧面） |  | 不可量化
3.8 | 呼吸模式 |  |  | 至少包括容量控制、压力控制、容量保证压力调节、同步间歇指令通气 |  | 不可量化
·3.9 | 潮气量设置范围 |  |  | ≥（10-1500）ml |  | 可量化
·3.10 | 吸气压力设置范围 |  |  | ≥（10-75）cmH2O |  | 可量化
·3.11 | 压力支持（PEEP+） |  |  | ≥（3-75）cmH2O |  | 不可量化
·3.12 | PEEP |  |  | ≥(3-30)cmH2O |  | 不可量化
3.13 | 呼吸频率 |  |  | ≥(3-100)bpm |  | 不可量化
3.14 | 吸气时间 |  |  | ≥（0.2-10)s |  | 不可量化
·3.15 | 呼吸机最大吸气流速 |  |  | ≥150L/min |  | 不可量化
3.16 | 触发灵敏度设置范围 |  |  | ≥(0.3-15)L/min |  | 不可量化
3.17 | 吸气终止条件设置范围 |  |  | ≥(5-80)% |  | 不可量化
3.18 | 压力上升时间设置范围 |  |  | （0-2）s |  | 不可量化
3.19 | CO2吸收罐 |  |  | 容积≥1.5L |  | 不可量化
*3.20 | 麻药挥发罐1 |  |  | 标配同品牌七氟醚挥发罐；可升级同品牌地氟醚挥发罐 |  | 不可量化
3.21 | 麻药挥发罐2 |  |  | 干罐容积≥360ml |  | 不可量化
*3.22 | 监测 |  |  | 至少包括潮气量、呼吸频率、气道压力、氧浓度、CO2、笑气、麻醉剂吸入呼出浓度 |  | 不可量化
*3.23 | 辅助显示屏 |  |  | 可显示气源供应、气道压力及流量信息，主屏幕故障情况下保证机器的正常运转 |  | 不可量化
·3.24 | 呼吸系统运动视窗 |  |  | 可观察风箱或活塞的运行状况 |  | 不可量化
3.25 | 驱动方式 |  |  | 电动电控 |  | 不可量化
3.25 | 报警及安全指示 |  |  | 具备分级声光报警功能、包括不限于分钟通气量、气道压力 |  | 不可量化
3.26 | 设备不良事件情况 |  |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  | 不可量化
*4 | 配置需求（单台/套） |  |  | 麻醉机主机1台、高压氧气管≥1个、高压空气管≥1个、废气排放系统1套、七氟醚挥发罐1个，麻醉气体监测模块1个 |  | 可量化
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。
售后服务不接受负偏离
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
11 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
12 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和故障点计费两种方式，用户可自行选择