## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 取材台 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病理科标本的取材，整体可升降，微电脑智能控制，可与实验室通风系统无缝对接
*2 | 资质认证 | 生产企业具备国家质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 整机升降系统 | 升降行程≥370mm
3.2 | 微电脑智能控制系统 | 液晶触控式人机交互界面≥10英寸，防水等级≥IP65
3.3 | 病理废气智能排风系统 | 废气处理量≥1800m³/h
·3.4 | 自动风幕隔离与消毒系统 | 具备
·3.5 | 材质及制造工艺 | 医用级SUS316L#不锈钢材质，台面、台顶钢板厚度≥2mm一体冲压成型
3.6 | 骨组织粉碎装置 | 具备
3.7 | 照明装置 | LED照明灯：亮度≥300LUX、色温4000K±500K
3.8 | 台面给排水装置 | 具备
3.9 | 辅助功能 | 具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、取材用砧板
3.10 | 配电安全 | 具有用电安全防护装置
·3.11 | 升降型静压装置 | 三级伸缩升降范围≥370mm，SUS316L＃不锈钢材质，厚度≥1.0mm
·3.12 | 防火性能要求 | 符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级
3.13 | 规格 | 1500*800*2000mm（±10%），可根据现场情况定制
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 取材台一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。