## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 数字切片病理扫描仪5片通量 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可实现扫描过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 光学物镜 | 平场复消色差物镜，数值孔径≥0.8
·3.2 | 定位误差 | 载物台定位最大误差≤±0.1μm
*3.3 | 加载通量 | 单次可扫描切片数量≥5张
·3.4 | 扫描方式 | 线性扫描相机
3.5 | 扫描倍率 | 20倍、40倍扫描
·3.6 | 扫描速度 | 15mm×15mm有效扫描区域下：20X扫描模式下≤40秒；40X扫描模式下≤80秒
·3.7 | 扫描图像分辨率 | 20倍扫描，像素分辨率≤0.25μm；40倍扫描，像素分辨率≤0.125μm
3.8 | 图像采集 | 高速CCD相机
3.9 | 工作站 | 处理器：Intel Core i7及以上处理器；内存：≥16GB;硬盘：≥1TB，显示器≥23英寸
3.1 | 扫描模式 | 支持快速扫描、高精度扫描、层叠扫描等模式
3.11 | 自动化扫描模式切换 | 可根据本类型自动切换扫描模式
3.12 | 图像格式 | 支持JPEG/BMP/Tiff等图像格式
·3.13 | 工作软件 | 专业识图软件，包括阅读、标记、计算等功能
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 数字切片病理扫描仪1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。